## AGITADOR
Coordinación Grupo Sennova Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Anexo 2 - Ficha técnica para maquinaria, equipos y plan de implementación
RED DE CONOCIMIENTO |  | TECNOACADEMIA BOGOTA VIGENCIA 2025
NOMBRE AMBIENTE DE FORMACIÓN |  | TECNOACADEMIA
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO |  | AGITADOR MAGNETICO CON PLANCHA DE CALENTAMIENTO |  |  | CANTIDAD | ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES |  | Requisitos eléctricos: 100/120 V, 50/60 Hz Incluye: (1) Cable de alimentación Pantalla: LED Tipo de enchufe: US (Estados Unidos) Rango de agitación: 50 a 1500 rpm Temperatura (métrico): Ambiente hasta 400 °C Material de la placa superior: Cerámica |  |  | 3 |  |  | DIMENSIONES (mm)
[8 empty] | a | 150
DIMENSIONES |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | b | 150
LARGO / PROFUND (mm) | ANCHO / FRENTE (mm) | ALTO (mm) | PESO (kg) | BANCO O MESÓN | PISO |  |  | c | 150
411 | 287 | 102 | 7,5 | si |  |  |  | d | 150
ACCESORIOS |  | Barra agitadora revestida de TFE |  |  | GARANTÍAS |  | Garantía completa de 1 año.
MANUALES DE USO |  | MANUAL DEL EQUIPO: AGITADOR MAGNÉTICO CON CALENTAMIENTO 10"x10" |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE (OPCIONAL): |  | N/A
OBSERVACIONES |  | Se requiere capacitación previa a su uso
2. FOTOGRAFÍAS
1 | FOTOGRAFÍA SUPERIOR |  |  |  | 2 | FOTOGRAFÍA FRONTAL
3 | FOTOGRAFÍA LATERAL |  |  |  | 4 | PERSPECTIVA
3. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO O MAQUINA
HIDRÁULICAS | AGUA FRÍA CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A | ELECTRICIDAD | VOLTAJE | 230 V 50/60 Hz
| AGUA CALIENTE CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | AMPERAJE | 5A
| AGUA DESTILADA | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | RED REGULADA | N/A
| DESAGUES | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CONEXIÓN UPS | N/A
GAS NATURAL | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A | PUNTOS DE RED | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | AIRE COMPRIMIDO | PRESIÓN PSI | N/A
VAPOR | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CAUDAL CFM | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | VIBRACIÓN | FRECUENCIA | N/A
VENTILACIÓN | NATURAL | N/A | MECÁNICA | N/A |  |  | N/A
OTROS |  | N/A
OBSERVACIONES |  | La temperatura se puede ajustar en incrementos de 1 grado Sistema de advertencia Hot Top (superficie caliente) diseñado para proteger de las quemaduras accidentales que indica claramente el momento en que la superficie de calentamiento supera los 50 °C (122 °F)
4. CAPACITACIÓN
DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS PARA EL MANEJO DEL EQUIPO O MAQUINA.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA |  | NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR |  | TEMAS QUE INCLUYE LA CAPACITACIÓN |  |  | NÚMERO DE HORAS | LUGAR
Montaje inicial: Instrucciones detalladas para ensamblar correctamente el equipo. Operación básica: Encendido y apagado del agitador. Precauciones de uso Visualización de temperatura. Configuración de parámetros de temperatura Optimización de parámetros para diferentes tipos de modelos y materiales. Calibración y ajusteLa temperatura se puede ajustar en incrementos de 1 grado Uso del sistema de advertencia Hot Top (superficie caliente) Uso de controles electrónicos para gestionar la velocidad con precisión. Procedimientos de limpieza y mantenimiento del equipo. Seguridad: Prácticas seguras al manipular el equipo. Protección personal y manejo seguro de productos químicos. Aplicaciones prácticas: Aplicabilidad en proyectos específicos que demuestren las capacidades y limitaciones. |  | 4 |  | Montaje inicial del equipo, uso, calibración, precauciones de uso, EPP, Llimpieza y mantenimiento del equipo |  |  | 4 horas | Ambiente de materiales y biotecnología
5. MANTENIMIENTO
DILIGENCIAR SOLO SI SOLICITA RECURSOS POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS O MAQUINARIA EXISTENTES QUE ESTÉN RELACIONADOS (MP: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MC: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MPD: MANTENIMIENTO PREDICTIVO)
FECHA DEL MANTENIMIENTO (DD- MM-AA) | NOMBRE DEL EQUIPO |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | RESPONSABLE |  | RELACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO CON EL PROYECTO |  | COSTO DEL MANTENIMIENTO
N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN
DESCRIBIR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FIN LA APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, RELACIONADO CON EL EQUIPO O MAQUINA
PROGRAMA DE FORMACIÓN IMPACTADO |  |  | COMPETENCIA TÉCNICA |  | RESULTADO DE APRENDIZAJE |  | ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
APLICACIONES Y DESARROLLO DE PROCESOS BIOTECNOLOGICOS |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | CLASIFICAR LAS DIFERENTES TÉCNICAS ASOCIADAS A LA BIOTECNOLOGÍA TRADICIONAL, MODERNA Y AGRÍCOLA SEGÚN LAS NECESIDADES EL PROCESO BIOLÓGICO. |  | OPERAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS DEL LABORATORIO.
GESTION DE BIOTECNOLOGIA |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | RECONOCER EL EMPLEO DEL EQUIPO DE ACUERDO CON LA MUESTRA A TRABAJAR. |  | IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y HACE UNA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS.
RECONOCIMIENTO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION A PARTIR DE METODOLOGIAS EXPERIENCIALES PARA ALCANZAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | APROPIAR CONCEPTOS ASOCIADOS A LAS CIENCIAS BÁSICAS, BIOTECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA, PROTOTIPADO, TECNOLOGÍAS VIRTUALES, DESARROLLO DE SOFTWARE Y NANOTECNOLOGÍA |  | IDENTIFICAR LOS TIPOS DE MUESTRA, CARACTERÍSTICAS, MÉTODOS DE PRESERVACIÓN, TAMAÑO DE MUESTRA, PUNTOS DE MUESTREO, MEDIOS DE CULTIVO, EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO.
DESARROLLO DE HABILIDADES EN CIENCIA E INNOVACION A PARTIR DE CONCEPTOS DE TECNOLOGIAS EMERGENTES |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | SELECCIONAR LAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS APROPIADAS FRENTE A UNA PROBLEMÁTICA UTILIZANDO CRITERIOS TÉCNICOS. |  | CLASIFICAR UN FENÓMENO QUÍMICO A PARTIR DE UNA REACCIÓN QUÍMICA.
b
c
d
a

## ESTEROSCOPIO CAM
Coordinación Grupo Sennova Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Anexo 2 - Ficha técnica para maquinaria, equipos y plan de implementación
RED DE CONOCIMIENTO |  | TECNOACADEMIA BOGOTA VIGENCIA 2025
NOMBRE AMBIENTE DE FORMACIÓN |  | TECNOACADEMIA
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO |  | ESTEROSCOPIO |  |  | CANTIDAD | ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES |  | Cabeza Trinocular inclinada a 45° y rotable 360º con distancia inter pupilar de 50 a 75mm, con ajuste de dioptrías +-5 en los dos oculares. División de luz 50/50. Toda la óptica construida con prismas Oculares gran angulares WF10X / F.N. 20 Relación de aumento de Zoom 6 : 1, Distancia de trabajo de 110mm Rango de magnificación: 0.75X - 4.5X Estativo compacto R2LED de construcción completa en metal con iluminación incidente y transmitida incorporada con platina blanca/ negra y de virio esmerilado de 80mm con montura para cabeza de Ø74mm Iluminación incidente LED con control de intensidad de 3W Iluminación transmitida LED con control de intensidad de 3W Fuente de poder 110 V 50-60Hz, certificada UL. CE Camara Tipo de sensor: sCMOS Tamaño del sensor: 1/1,8"" Área de imágenes: 8,92 mm (diagonal) Información de resolución de captura: 6MP Modo de visualización en vivo a través de USB: 3072x2048, 1536x1024 píxeles Tamaño de píxel: 2,4x2,4 µm Modo de escaneo : Progresivo modo de obturador: Persiana Transferencia de datos: USB 3.1 máx. fotogramas por segundo (fps) 3072x2048 @ 30fps 1536x1024 @ 50fps (*) Tiempo de exposición: 16 µs a 2 segundos máx. relación señal a ruido 0,15 mV a 1/30 s Sensibilidad: 425mV(G) @ 1/30 seg SO compatible Windows 7/8/10, MAC OSX, Linux o superior Requisitos mínimos de la computadora: 2GHz dualcore - Memoria RAM 2GB - Memoria de video min. 512 megabytes Montura del lente Montura C Software de Imagenes compatible para Windows, OSX Funciones: Captura de imágenes fijas y video, medición de imágenes fijas y en vivo, ajustes de imagen, balance de blancos, exposición automática y manual, sistema de calibración de objetivos individuales. Fuente de alimentación: 5V (desde el puerto USB) El paquete incluye: Adaptador de anillo CS, cable USB 3.1, portaobjetos de calibración de 4 puntos. Conexión del microscopio: rosca C-Mount para conectar a su adaptador C-Mount específico para microscopio |  |  | 1 |  |  | DIMENSIONES (mm)
[8 empty] | a | 72
DIMENSIONES |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | b | 40
LARGO / PROFUND (mm) | ANCHO / FRENTE (mm) | ALTO (mm) | PESO (kg) | BANCO O MESÓN | PISO |  |  | c | 72
237 | 170 | 398 | 3,7 | si |  |  |  | d | 40
ACCESORIOS |  | Copa ocular (unidad) adaptador C-Mount.Equipo polarizador B.301 (1 pieza rotativa) cámara Moticam como la S20 Abrazadera para joyería Caja de aluminio Kit de limpieza Funda antipolvo Papel seda para lentes x 500 |  |  | GARANTÍAS |  | Garantía completa de 1 año.
MANUALES DE USO |  | Manual Serie SMZ160 - Catálogo |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE (OPCIONAL): |  | Software para manipulación del equipo y/o proyección de elementos
OBSERVACIONES |  | Capacitación por un experto.
2. FOTOGRAFÍAS
1 | FOTOGRAFÍA SUPERIOR |  |  |  | 2 | FOTOGRAFÍA FRONTAL
3 | FOTOGRAFÍA LATERAL |  |  |  | 4 | PERSPECTIVA
3. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO O MAQUINA
HIDRÁULICAS | AGUA FRÍA CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A | ELECTRICIDAD | VOLTAJE | 100–240 V AC
| AGUA CALIENTE CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | AMPERAJE | N/A
| AGUA DESTILADA | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | RED REGULADA | N/A
| DESAGUES | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CONEXIÓN UPS | N/A
GAS NATURAL | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A | PUNTOS DE RED | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  |  |  | AIRE COMPRIMIDO | PRESIÓN PSI | N/A
VAPOR | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CAUDAL CFM | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  |  |  | VIBRACIÓN | FRECUENCIA | N/A
VENTILACIÓN | NATURAL | 0° C a 40° C | MECÁNICA | N/A | SONIDO | DECIBELES | N/A
OTROS |  | N/A
OBSERVACIONES |  | N/A
4. CAPACITACIÓN
DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS PARA EL MANEJO DEL EQUIPO O MAQUINA.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA |  | NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR |  | TEMAS QUE INCLUYE LA CAPACITACIÓN |  |  | NÚMERO DE HORAS | LUGAR
Fundamentos de funcionamiento Partes y componentes del microscopio. Principios de la estereomicroscopía. Características y ventajas de iluminación LED. Configuración de aumentos y campo de visión. Manejo físico del microscopio Correcta instalación y ubicación. Encendido, ajuste de intensidad de luz. Ajuste de distancia interpupilar y dioptrías. Enfoque primario y secundario. Uso de accesorios: adaptador C-Mount y cámara. Operación de la cámara digital Instalación de controladores y software (Motic Images Plus 3.0 o Moticam Suite). Ajuste de resolución, balance de blancos, brillo y contraste. Captura de imágenes fijas y video. Medición y calibración en software. Exportación y almacenamiento de archivos. Mantenimiento preventivo Limpieza de lentes y componentes ópticos. Procedimientos seguros para transporte y resguardo. Revisión periódica de conexiones y cables. Requerimientos de seguridad Correcto manejo eléctrico. Normas básicas de bioseguridad (si aplica con muestras biológicas). Solución de problemas comunes Cámara no reconocida. Imagen oscura o borrosa. Fallas en iluminación. Ajustes de software que afectan calidad de imagen. |  | 5 |  | Módulo 1: Introducción al Estereomicroscopio Definición y principios de la estereomicroscopía. Diferencias entre microscopio compuesto y estereomicroscopio. Aplicaciones académicas y de investigación. Módulo 2: Partes y Funciones del SMZ160-TLED Componentes del estereomicroscopio: cabezal, oculares, objetivos, brazo soporte, platina, fuente de iluminación LED. Características técnicas específicas del SMZ160-TLED. Explicación de adaptador C-Mount y cámara digital. Módulo 3: Instalación y Puesta en Marcha Condiciones adecuadas del área de trabajo: electricidad, ventilación y red. Montaje y conexión de accesorios. Revisión de seguridad eléctrica y conexión a tierra. Instalación de software Motic Images Plus 3.0 o Moticam Suite. Módulo 4: Ajuste y Manejo Básico del Microscopio Ajuste de distancia interpupilar y dioptrías. Uso correcto del sistema de enfoque. Selección de aumentos. Ajuste de iluminación LED. Módulo 5: Manejo de la Cámara Digital 5 MP Instalación y configuración del software. Conexión y detección de la cámara vía USB. Configuración de resolución, balance de blancos y exposición. Captura de imágenes y video. Uso de herramientas de medición y calibración. Módulo 6: Procesamiento y Respaldo de Imágenes Guardado de imágenes y videos. Formatos recomendados de archivo. Organización y etiquetado de archivos digitales. Exportación para impresión o publicación. Módulo 7: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Limpieza de lentes y oculares. Cuidado de la cámara y conexiones. Procedimientos para almacenamiento seguro. Detección de fallas comunes y soluciones básicas. Módulo 8: Normas de Seguridad Precauciones eléctricas. Recomendaciones para manejo de muestras biológicas o materiales. Uso adecuado de mobiliario y espacio de trabajo. Opcional: Módulo 9 Adaptación Didáctica para Docentes (si es para uso escolar o académico) Cómo planear prácticas de observación. Diseño de guías de laboratorio con captura de imágenes. Recomendaciones para uso responsable con estudiantes. |  |  |  | Ambiente de materiales y biotecnología
5. MANTENIMIENTO
DILIGENCIAR SOLO SI SOLICITA RECURSOS POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS O MAQUINARIA EXISTENTES QUE ESTÉN RELACIONADOS (MP: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MC: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MPD: MANTENIMIENTO PREDICTIVO)
FECHA DEL MANTENIMIENTO (DD- MM-AA) | NOMBRE DEL EQUIPO |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | RESPONSABLE |  | RELACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO CON EL PROYECTO |  | COSTO DEL MANTENIMIENTO
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN
DESCRIBIR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FIN LA APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, RELACIONADO CON EL EQUIPO O MAQUINA
PROGRAMA DE FORMACIÓN IMPACTADO |  |  | COMPETENCIA TÉCNICA |  | RESULTADO DE APRENDIZAJE |  | ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
APLICACIONES Y DESARROLLO DE PROCESOS BIOTECNOLOGICOS |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | CLASIFICAR LAS DIFERENTES TÉCNICAS ASOCIADAS A LA BIOTECNOLOGÍA TRADICIONAL, MODERNA Y AGRÍCOLA SEGÚN LAS NECESIDADES EL PROCESO BIOLÓGICO. |  | OPERAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS DEL LABORATORIO.
GESTION DE BIOTECNOLOGIA |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | RECONOCER EL EMPLEO DEL EQUIPO DE ACUERDO CON LA MUESTRA A TRABAJAR. |  | IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y HACE UNA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS.
RECONOCIMIENTO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION A PARTIR DE METODOLOGIAS EXPERIENCIALES PARA ALCANZAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | APROPIAR CONCEPTOS ASOCIADOS A LAS CIENCIAS BÁSICAS, BIOTECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA, PROTOTIPADO, TECNOLOGÍAS VIRTUALES, DESARROLLO DE SOFTWARE Y NANOTECNOLOGÍA |  | IDENTIFICAR LOS TIPOS DE MUESTRA, CARACTERÍSTICAS, MÉTODOS DE PRESERVACIÓN, TAMAÑO DE MUESTRA, PUNTOS DE MUESTREO, MEDIOS DE CULTIVO, EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO.
DESARROLLO DE HABILIDADES EN CIENCIA E INNOVACION A PARTIR DE CONCEPTOS DE TECNOLOGIAS EMERGENTES |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | SELECCIONAR LAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS APROPIADAS FRENTE A UNA PROBLEMÁTICA UTILIZANDO CRITERIOS TÉCNICOS. |  | CLASIFICAR UN FENÓMENO QUÍMICO A PARTIR DE UNA REACCIÓN QUÍMICA.
b
c
d
a

## ESTEROSCOPIO
Coordinación Grupo Sennova Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Anexo 2 - Ficha técnica para maquinaria, equipos y plan de implementación
RED DE CONOCIMIENTO |  | TECNOACADEMIA BOGOTA VIGENCIA 2025
NOMBRE AMBIENTE DE FORMACIÓN |  | TECNOACADEMIA
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO |  | ESTEROSCOPIO |  |  | CANTIDAD | ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES |  | Estéreo Microscopio con Sistema óptico Zoom Greenough Cabeza Binocular inclinada a 45° y rotable 360º con distancia inter pupilar de 50 a 75mm, con ajuste de dioptrías +-5 en los dos oculares. Toda la óptica construida con prismas Oculares gran angulares WF10X / F.N. 20 Relación de aumento de Zoom 6 : 1, Distancia de trabajo de 110mm Rango de magnificación: 0.75X - 4.5X Estativo compacto R2LED de construcción completa en metal con iluminación incidente y transmitida incorporada con platina blanca/ negra y de virio esmerilado de 80mm con montura para cabeza de Ø74mm Iluminación incidente LED con control de intensidad de 3W Iluminación transmitida LED con control de intensidad de 3W Fuente de poder 110 V 50-60Hz |  |  | 6 |  |  | DIMENSIONES (mm)
[8 empty] | a | 84
DIMENSIONES |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | b | 116
LARGO / PROFUND (mm) | ANCHO / FRENTE (mm) | ALTO (mm) | PESO (kg) | BANCO O MESÓN | PISO |  |  | c | 84
237 | 170 | 398 | 3 | si |  |  |  | d | 116
ACCESORIOS |  | Copa ocular (unidad) Equipo polarizador B.301 (1 pieza rotativa) Abrazadera para joyería, Caja de aluminio Kit de limpieza Funda antipolvoPapel seda para lentes x 500 |  |  | GARANTÍAS |  | Garantía completa de 1 año.
MANUALES DE USO |  | Manual Serie SMZ160 - Catálogo |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE (OPCIONAL):
OBSERVACIONES |  | Capacitación por un experto.
2. FOTOGRAFÍAS
1 | FOTOGRAFÍA SUPERIOR |  |  |  | 2 | FOTOGRAFÍA FRONTAL
3 | FOTOGRAFÍA LATERAL |  |  |  | 4 | PERSPECTIVA
3. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO O MAQUINA
HIDRÁULICAS | AGUA FRÍA CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A | ELECTRICIDAD | VOLTAJE | 100–240 V AC, 50/60 Hz (auto-rango)
| AGUA CALIENTE CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | AMPERAJE
| AGUA DESTILADA | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | RED REGULADA | N/A
| DESAGUES | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CONEXIÓN UPS | N/A
GAS NATURAL | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A | PUNTOS DE RED | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | AIRE COMPRIMIDO | PRESIÓN PSI | N/A
VAPOR | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CAUDAL CFM | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | VIBRACIÓN | FRECUENCIA | N/A
VENTILACIÓN | NATURAL | 0° C a 40° C | MECÁNICA | N/A | SONIDO | DECIBELES | N/A
OTROS |  | N/A
OBSERVACIONES |  | Capacitación por parte de un experto
4. CAPACITACIÓN
DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS PARA EL MANEJO DEL EQUIPO O MAQUINA.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA |  | NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR |  | TEMAS QUE INCLUYE LA CAPACITACIÓN |  |  | NÚMERO DE HORAS | LUGAR
Fundamentos de funcionamiento Partes y componentes del microscopio. Principios de la estereomicroscopía. Características y ventajas de iluminación LED. Configuración de aumentos y campo de visión. Manejo físico del microscopio Correcta instalación y ubicación. Encendido, ajuste de intensidad de luz. Ajuste de distancia interpupilar y dioptrías. Enfoque primario y secundario. Mantenimiento preventivo Limpieza de lentes y componentes ópticos. Procedimientos seguros para transporte y resguardo. Revisión periódica de conexiones y cables. Requerimientos de seguridad Correcto manejo eléctrico. Normas básicas de bioseguridad (si aplica con muestras biológicas). Solución de problemas comunes Imagen oscura o borrosa. Fallas en iluminación. |  | 5 |  | Fundamentos de estereomicroscopía Qué es un estereomicroscopio y cómo funciona. Diferencias frente a microscopio compuesto. Partes y funciones del SMZ160-BLED Cabezal binocular, oculares, objetivos, brazo, platina, iluminación LED. Ajuste de distancia interpupilar y dioptrías. Condiciones de instalación y seguridad Revisión eléctrica, ventilación y entorno adecuado. Normas básicas de bioseguridad . Manejo operativo básico Encendido, ajuste de iluminación LED. Ajuste de enfoque, aumento y campo de visión. Procedimientos para cambiar muestras. Mantenimiento preventivo Limpieza de lentes y oculares. Revisión de componentes. Almacenamiento y transporte seguro. Solución de problemas básicos Imagen borrosa. Fallas de iluminación. Desajustes en enfoque. Si se planea agregar cámara digital más adelante: Conexión de cámara Moticam. Uso de software Motic Images Plus. Ejercicio práctico de ajuste de enfoque y aumento. Simulación de limpieza y resguardo del equipo. Preguntas rápidas sobre condiciones de uso seguro. |  |  | 4 horas | Ambiente de materiales y biotecnología
5. MANTENIMIENTO
DILIGENCIAR SOLO SI SOLICITA RECURSOS POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS O MAQUINARIA EXISTENTES QUE ESTÉN RELACIONADOS (MP: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MC: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MPD: MANTENIMIENTO PREDICTIVO)
FECHA DEL MANTENIMIENTO (DD- MM-AA) | NOMBRE DEL EQUIPO |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | RESPONSABLE |  | RELACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO CON EL PROYECTO |  | COSTO DEL MANTENIMIENTO
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN
DESCRIBIR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FIN LA APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, RELACIONADO CON EL EQUIPO O MAQUINA
PROGRAMA DE FORMACIÓN IMPACTADO |  |  | COMPETENCIA TÉCNICA |  | RESULTADO DE APRENDIZAJE |  | ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
APLICACIONES Y DESARROLLO DE PROCESOS BIOTECNOLOGICOS |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | CLASIFICAR LAS DIFERENTES TÉCNICAS ASOCIADAS A LA BIOTECNOLOGÍA TRADICIONAL, MODERNA Y AGRÍCOLA SEGÚN LAS NECESIDADES EL PROCESO BIOLÓGICO. |  | OPERAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS DEL LABORATORIO.
GESTION DE BIOTECNOLOGIA |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | RECONOCER EL EMPLEO DEL EQUIPO DE ACUERDO CON LA MUESTRA A TRABAJAR. |  | IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y HACE UNA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS.
RECONOCIMIENTO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION A PARTIR DE METODOLOGIAS EXPERIENCIALES PARA ALCANZAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | APROPIAR CONCEPTOS ASOCIADOS A LAS CIENCIAS BÁSICAS, BIOTECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA, PROTOTIPADO, TECNOLOGÍAS VIRTUALES, DESARROLLO DE SOFTWARE Y NANOTECNOLOGÍA |  | IDENTIFICAR LOS TIPOS DE MUESTRA, CARACTERÍSTICAS, MÉTODOS DE PRESERVACIÓN, TAMAÑO DE MUESTRA, PUNTOS DE MUESTREO, MEDIOS DE CULTIVO, EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO.
DESARROLLO DE HABILIDADES EN CIENCIA E INNOVACION A PARTIR DE CONCEPTOS DE TECNOLOGIAS EMERGENTES |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | SELECCIONAR LAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS APROPIADAS FRENTE A UNA PROBLEMÁTICA UTILIZANDO CRITERIOS TÉCNICOS. |  | CLASIFICAR UN FENÓMENO QUÍMICO A PARTIR DE UNA REACCIÓN QUÍMICA.
b
c
d
a

## MICROSCOPIO CAM
Coordinación Grupo Sennova Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Anexo 2 - Ficha técnica para maquinaria, equipos y plan de implementación
RED DE CONOCIMIENTO |  | TECNOACADEMIA BOGOTA VIGENCIA 2025
NOMBRE AMBIENTE DE FORMACIÓN |  | TECNOACADEMIA
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO |  | MICROSCOPIO |  |  | CANTIDAD | ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES |  | Microscopio con Cabeza Trinocular Siedentopf inclinada a 30º y rotable 360º con distancia interpupilar de 55 a 75mm. División de luz 20/80 en puerto estándard DIN/ISO Oculares gran angulares N-WF10X /20mm con ajuste de dioptrías ±5 en los dos tubos porta oculares, incluye protectores de caucho. Permiten usuarios con anteojos. Con sistema de bloqueo con tornillo allen para evitar ser removidos. Incluye porta retículo. Revólver cuádruple con balineras en estativo y engranajes completamente metálicos Objetivos Plan Acromáticos de óptica infinita ASC 4X/0.10 (DT 17mm), 10X/0.25 (DT 6.4mm) 40X/0.65/S (DT 0.45mm), 100X/1.25/S (DT 0.14mm). Todo el sistema óptico con corrección al infinito tiene protección antihongos y revestimiento multicapa que mejora el contraste y calidad de imagen Mandos de enfoque macro y micrométrico coaxial en ambos lados con ajuste de tensión al lado izquierdo Platina mecánica incorporada sin cremallera que sobresalga en ambos lados, de 140x135mm con escala vernier y mandos coaxiales bajos para movimientos X y Y de 76x40mm con seguro para evitar romper las láminas Condensador enfocable Abbe A.N.1.25 que permite correderas de campo oscuro y contraste de fases, incluye diafragma de iris con posiciones para cada objetivo Iluminación LED brillante incorporada de 3W con control de intensidad Fuente de poder Universal 100-240V 50-60Hz , certificada UL y CE, Cobertor de Polvo de vinil, aceite de inmersión, llave allen, cable de poder con soporte plástico para enrollar el cable en la parte trasera Tipo de sensor: sCMOS Tamaño del sensor: 1/1,8"" Área de imágenes: 8,92 mm (diagonal) Información de resolución de captura: 6MP Modo de visualización en vivo a través de USB: 3072x2048, 1536x1024 píxeles Tamaño de píxel: 2,4x2,4 µm Modo de escaneo : Progresivo modo de obturador: Persiana Transferencia de datos: USB 3.1 máx. fotogramas por segundo (fps) 3072x2048 @ 30fps 1536x1024 @ 50fps (*) Tiempo de exposición: 16 µs a 2 segundos máx. relación señal a ruido 0,15 mV a 1/30 s Sensibilidad: 425mV(G) @ 1/30 seg SO compatible Windows 7/8/10, MAC OSX, Linux o superior Requisitos mínimos de la computadora: 2GHz dualcore - Memoria RAM 2GB - Memoria de video min. 512 megabytes Montura C Software de Imagenes compatible para Windows, OSX Funciones: Captura de imágenes fijas y video, medición de imágenes fijas y en vivo, ajustes de imagen, balance de blancos, exposición automática y manual, sistema de calibración de objetivos individuales |  |  | 1 |  |  | DIMENSIONES (mm)
[8 empty] | a | NA
DIMENSIONES |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | b | NA
LARGO / PROFUND (mm) | ANCHO / FRENTE (mm) | ALTO (mm) | PESO (kg) | BANCO O MESÓN | PISO |  |  | c | NA
360 | 190 | 3,95 | 7,4 | si |  |  |  | d | NA
ACCESORIOS |  | Funda antipolvo y aceite de inmersión (5 ml) Adaptador de cámara con montura C 0,5X para sensores de chip de 1/3" y 1/2" - Enfocable cámara digital 5MP Moticam |  |  | GARANTÍAS |  | Garantia de un año
MANUALES DE USO |  | Manual de uso BA210_IN_1008_EN.pdf |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE (OPCIONAL): |  | Software para manipulación del equipo y/o proyección de elementos
OBSERVACIONES |  | Capacitación por parte de un experto
2. FOTOGRAFÍAS
1 | FOTOGRAFÍA SUPERIOR |  |  |  | 2 | FOTOGRAFÍA FRONTAL
3 | FOTOGRAFÍA LATERAL |  |  |  | 4 | PERSPECTIVA
3. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO O MAQUINA
HIDRÁULICAS | AGUA FRÍA CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A | ELECTRICIDAD | VOLTAJE | 100-240 V (CE)
| AGUA CALIENTE CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | AMPERAJE | N/A
| AGUA DESTILADA | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | RED REGULADA | N/A
| DESAGUES | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CONEXIÓN UPS | N/A
GAS NATURAL | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A | PUNTOS DE RED | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | AIRE COMPRIMIDO | PRESIÓN PSI | N/A
VAPOR | PRESIÓN PSI |  | DIÁMETRO | N/A |  | CAUDAL CFM | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | VIBRACIÓN | FRECUENCIA | N/A
VENTILACIÓN | NATURAL | 10 °C a 40 °C | MECÁNICA | N/A | SONIDO | DECIBELES | N/A
OTROS |  | N/A
OBSERVACIONES |  | N/A
4. CAPACITACIÓN
DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS PARA EL MANEJO DEL EQUIPO O MAQUINA.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA |  | NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR |  | TEMAS QUE INCLUYE LA CAPACITACIÓN |  |  | NÚMERO DE HORAS | LUGAR
Fundamentos de funcionamiento Partes y componentes del microscopio. Principios de la estereomicroscopía. Características y ventajas de iluminación LED. Configuración de aumentos y campo de visión. Manejo físico del microscopio Correcta instalación y ubicación. Encendido, ajuste de intensidad de luz. Ajuste de distancia interpupilar y dioptrías. Enfoque primario y secundario. Uso de accesorios: adaptador C-Mount y cámara. Operación de la cámara digital Instalación de controladores y software (Motic Images Plus 5.0 o Moticam Suite). Ajuste de resolución, balance de blancos, brillo y contraste. Captura de imágenes fijas y video. Medición y calibración en software. Exportación y almacenamiento de archivos. Mantenimiento preventivo Limpieza de lentes y componentes ópticos. Procedimientos seguros para transporte y resguardo. Revisión periódica de conexiones y cables. Requerimientos de seguridad Correcto manejo eléctrico. Normas básicas de bioseguridad (si aplica con muestras biológicas). Solución de problemas comunes Cámara no reconocida. Imagen oscura o borrosa. Fallas en iluminación. Ajustes de software que afectan calidad de imagen. |  | 5 |  | Introducción al microscopio y sus aplicaciones. Identificación de partes y accesorios (ópticas, mecanismos, LED, trinocular). Instalación y configuración de la cámara digital 5MP. Instalación y uso básico del software Motic Images Plus. Operación práctica: Ajuste de enfoque, condensador y diafragma. Iluminación LED y calibración de imagen. Captura de imagen fija y video. Normas de seguridad y cuidados del equipo. Mantenimiento preventivo básico. Diagnóstico y solución de problemas comunes. |  |  | 4 horas | Ambiente de materiales y biotecnología
5. MANTENIMIENTO
DILIGENCIAR SOLO SI SOLICITA RECURSOS POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS O MAQUINARIA EXISTENTES QUE ESTÉN RELACIONADOS (MP: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MC: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MPD: MANTENIMIENTO PREDICTIVO)
FECHA DEL MANTENIMIENTO (DD- MM-AA) | NOMBRE DEL EQUIPO |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | RESPONSABLE |  | RELACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO CON EL PROYECTO |  | COSTO DEL MANTENIMIENTO
NA | NA |  | NA | NA |  | NA |  | NA
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN
DESCRIBIR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FIN LA APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, RELACIONADO CON EL EQUIPO O MAQUINA
PROGRAMA DE FORMACIÓN IMPACTADO |  |  | COMPETENCIA TÉCNICA |  | RESULTADO DE APRENDIZAJE |  | ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
APLICACIONES Y DESARROLLO DE PROCESOS BIOTECNOLOGICOS |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | CLASIFICAR LAS DIFERENTES TÉCNICAS ASOCIADAS A LA BIOTECNOLOGÍA TRADICIONAL, MODERNA Y AGRÍCOLA SEGÚN LAS NECESIDADES EL PROCESO BIOLÓGICO. |  | OPERAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS DEL LABORATORIO.
GESTION DE BIOTECNOLOGIA |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | RECONOCER EL EMPLEO DEL EQUIPO DE ACUERDO CON LA MUESTRA A TRABAJAR. |  | IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y HACE UNA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS.
RECONOCIMIENTO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION A PARTIR DE METODOLOGIAS EXPERIENCIALES PARA ALCANZAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | APROPIAR CONCEPTOS ASOCIADOS A LAS CIENCIAS BÁSICAS, BIOTECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA, PROTOTIPADO, TECNOLOGÍAS VIRTUALES, DESARROLLO DE SOFTWARE Y NANOTECNOLOGÍA |  | IDENTIFICAR LOS TIPOS DE MUESTRA, CARACTERÍSTICAS, MÉTODOS DE PRESERVACIÓN, TAMAÑO DE MUESTRA, PUNTOS DE MUESTREO, MEDIOS DE CULTIVO, EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO.
DESARROLLO DE HABILIDADES EN CIENCIA E INNOVACION A PARTIR DE CONCEPTOS DE TECNOLOGIAS EMERGENTES |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | SELECCIONAR LAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS APROPIADAS FRENTE A UNA PROBLEMÁTICA UTILIZANDO CRITERIOS TÉCNICOS. |  | CLASIFICAR UN FENÓMENO QUÍMICO A PARTIR DE UNA REACCIÓN QUÍMICA.
b
c
d
a

## MICROSCOPIO
Coordinación Grupo Sennova Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Anexo 2 - Ficha técnica para maquinaria, equipos y plan de implementación
RED DE CONOCIMIENTO |  | TECNOACADEMIA BOGOTA VIGENCIA 2025
NOMBRE AMBIENTE DE FORMACIÓN |  | TECNOACADEMIA
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO |  | MICROSCOPIO |  |  | CANTIDAD | ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES |  | Cabeza binocular inclinada a 30º y rotable 360º con distancia interpupilar de 55 a 75mm Oculares gran angulares N-WF10X /20mm con ajuste de dioptrías ±5 en los dos tubos porta oculares, incluye protectores de caucho. Permiten usuarios con anteojos. Con sistema de bloqueo con tornillo allen para evitar ser removidos. Incluye porta retículo. Revólver cuádruple con balineras en estativo y engranajes completamente metálicos "Objetivos Plan Acromáticos de óptica infinita ASC 4X/0.10 (DT 17mm), 10X/0.25 (DT 6.4mm) 40X/0.65/S (DT 0.45mm), 100X/1.25/S (DT 0.14mm). Todo el sistema óptico con corrección al infinito tiene protección antihongos y revestimiento multicapa que mejora el contraste y calidad de imagen" Mandos de enfoque macro y micrométrico coaxial en ambos lados con ajuste de tensión al lado izquierdo Platina mecánica incorporada sin cremallera que sobresalga en ambos lados, de 140x135mm con escala vernier y mandos coaxiales bajos para movimientos X y Y de 76x40mm con seguro para evitar romper las láminas Condensador enfocable Abbe A.N.1.25 que permite correderas de campo oscuro y contraste de fases, incluye diafragma de iris con posiciones para cada objetivo Iluminación LED brillante incorporada de 3W con control de intensidad Fuente de poder Universal 100-240V 50-60Hz , certificada UL y CE, Cobertor de Polvo de vinil, aceite de inmersión, llave allen, cable de poder con soporte plástico para enrollar el cable en la parte trasera |  |  | 8 |  |  | DIMENSIONES (mm)
[8 empty] | a | 210
DIMENSIONES |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | b | 160
LARGO / PROFUND (mm) | ANCHO / FRENTE (mm) | ALTO (mm) | PESO (kg) | BANCO O MESÓN | PISO |  |  | c | 200
360 | 190 | 3,95 | 7,2 | si |  |  |  | d | 80
ACCESORIOS |  | Copa ocular (unidad) Equipo polarizador B.301 (1 pieza rotativa), Abrazadera para joyería Caja de aluminio, Kit de limpieza Funda antipolvo, Papel seda para lentes x 500 |  |  | GARANTÍAS |  | Garantía completa de 1 año.
MANUALES DE USO |  | Manual de uso ba210-led-binocular |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE (OPCIONAL):
OBSERVACIONES |  | Capacitación por un experto.
2. FOTOGRAFÍAS
1 | FOTOGRAFÍA SUPERIOR |  |  |  | 2 | FOTOGRAFÍA FRONTAL
3 | FOTOGRAFÍA LATERAL |  |  |  | 4 | PERSPECTIVA
3. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO O MAQUINA
HIDRÁULICAS | AGUA FRÍA CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A | ELECTRICIDAD | VOLTAJE | 100-240 V (CE)
| AGUA CALIENTE CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | AMPERAJE
| AGUA DESTILADA | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | RED REGULADA | N/A
| DESAGUES | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CONEXIÓN UPS | N/A
GAS NATURAL | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A | PUNTOS DE RED | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | AIRE COMPRIMIDO | PRESIÓN PSI | N/A
VAPOR | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CAUDAL CFM | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | VIBRACIÓN | FRECUENCIA | N/A
VENTILACIÓN | NATURAL | N/A | MECÁNICA | N/A | SONIDO | DECIBELES | N/A
OTROS |  | N/A
OBSERVACIONES |  | N/A
4. CAPACITACIÓN
DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS PARA EL MANEJO DEL EQUIPO O MAQUINA.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA |  | NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR |  | TEMAS QUE INCLUYE LA CAPACITACIÓN |  |  | NÚMERO DE HORAS | LUGAR
Fundamentos de funcionamiento Partes y componentes del microscopio. Principios de la estereomicroscopía. Características y ventajas de iluminación LED. Configuración de aumentos y campo de visión. Manejo físico del microscopio Correcta instalación y ubicación. Encendido, ajuste de intensidad de luz. Ajuste de distancia interpupilar y dioptrías. Enfoque primario y secundario. Mantenimiento preventivo Limpieza de lentes y componentes ópticos. Procedimientos seguros para transporte y resguardo. Revisión periódica de conexiones y cables. Requerimientos de seguridad Correcto manejo eléctrico. Normas básicas de bioseguridad (si aplica con muestras biológicas). Solución de problemas comunes Imagen oscura o borrosa. Fallas en iluminación. |  | 5 |  | Fundamentos de estereomicroscopía Qué es un estereomicroscopio y cómo funciona. Diferencias frente a microscopio compuesto. Partes y funciones del LED BA210 Cabezal binocular, oculares, objetivos, brazo, platina, iluminación LED. Ajuste de distancia interpupilar y dioptrías. Condiciones de instalación y seguridad Revisión eléctrica, ventilación y entorno adecuado. Normas básicas de bioseguridad . Manejo operativo básico Encendido, ajuste de iluminación LED. Ajuste de enfoque, aumento y campo de visión. Procedimientos para cambiar muestras. Mantenimiento preventivo Limpieza de lentes y oculares. Revisión de componentes. Almacenamiento y transporte seguro. Solución de problemas básicos Imagen borrosa. Fallas de iluminación. Desajustes en enfoque. Si se planea agregar cámara digital más adelante: Conexión de cámara Moticam. Uso de software Motic Images Plus. |  |  | 4 horas | Ambiente de materiales y biotecnología
5. MANTENIMIENTO
DILIGENCIAR SOLO SI SOLICITA RECURSOS POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS O MAQUINARIA EXISTENTES QUE ESTÉN RELACIONADOS (MP: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MC: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MPD: MANTENIMIENTO PREDICTIVO)
FECHA DEL MANTENIMIENTO (DD- MM-AA) | NOMBRE DEL EQUIPO |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | RESPONSABLE |  | RELACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO CON EL PROYECTO |  | COSTO DEL MANTENIMIENTO
N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN
DESCRIBIR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FIN LA APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, RELACIONADO CON EL EQUIPO O MAQUINA
PROGRAMA DE FORMACIÓN IMPACTADO |  |  | COMPETENCIA TÉCNICA |  | RESULTADO DE APRENDIZAJE |  | ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
APLICACIONES Y DESARROLLO DE PROCESOS BIOTECNOLOGICOS |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | CLASIFICAR LAS DIFERENTES TÉCNICAS ASOCIADAS A LA BIOTECNOLOGÍA TRADICIONAL, MODERNA Y AGRÍCOLA SEGÚN LAS NECESIDADES EL PROCESO BIOLÓGICO. |  | OPERAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS DEL LABORATORIO.
GESTION DE BIOTECNOLOGIA |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | RECONOCER EL EMPLEO DEL EQUIPO DE ACUERDO CON LA MUESTRA A TRABAJAR. |  | IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y HACE UNA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS.
RECONOCIMIENTO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION A PARTIR DE METODOLOGIAS EXPERIENCIALES PARA ALCANZAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | APROPIAR CONCEPTOS ASOCIADOS A LAS CIENCIAS BÁSICAS, BIOTECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA, PROTOTIPADO, TECNOLOGÍAS VIRTUALES, DESARROLLO DE SOFTWARE Y NANOTECNOLOGÍA |  | IDENTIFICAR LOS TIPOS DE MUESTRA, CARACTERÍSTICAS, MÉTODOS DE PRESERVACIÓN, TAMAÑO DE MUESTRA, PUNTOS DE MUESTREO, MEDIOS DE CULTIVO, EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO.
DESARROLLO DE HABILIDADES EN CIENCIA E INNOVACION A PARTIR DE CONCEPTOS DE TECNOLOGIAS EMERGENTES |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | SELECCIONAR LAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS APROPIADAS FRENTE A UNA PROBLEMÁTICA UTILIZANDO CRITERIOS TÉCNICOS. |  | CLASIFICAR UN FENÓMENO QUÍMICO A PARTIR DE UNA REACCIÓN QUÍMICA.
b
c
d
a

## MICROONDAS
Coordinación Grupo Sennova Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Anexo 2 - Ficha técnica para maquinaria, equipos y plan de implementación
RED DE CONOCIMIENTO |  | TECNOACADEMIA BOGOTA VIGENCIA 2025
NOMBRE AMBIENTE DE FORMACIÓN |  | TECNOACADEMIA
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO |  | MICROONDAS |  |  | CANTIDAD | ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES |  | Cuenta con función de limpieza automatica. Varias opciones para cocinar tus platos favoritos Mantiene tus alimentos calientes. Más de 25 funciones avanzadas. Características Físicas: Idioma Panel de ControlEspañol Niveles de Coccion7 Niveles No. Programas21 Programas Tipo de Panel de Control Panel Digital Características Técnicas: Capacidad 1.1 Pies Cubicos 30 L Voltaje Rango entre 110 V y 120 V Detalles del Producto Funcionalidades del Horno Calentar Características Especiales Botones Preprogramados Función de Inicio Rápido Reloj |  |  | 1 |  |  | DIMENSIONES (mm)
[8 empty] | a | 118.5
DIMENSIONES |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | b | 49.5
LARGO / PROFUND (mm) | ANCHO / FRENTE (mm) | ALTO (mm) | PESO (kg) | BANCO O MESÓN | PISO |  |  | c | 118.5
488 | 555 | 313 | 18 | si |  |  |  | d | 49.5
ACCESORIOS |  | 1xEstante de alambre 1xEtiqueta de guía rápida Cable de poder |  |  | GARANTÍAS |  | Garantía completa de 1 año.
MANUALES DE USO |  | 1x guía de inicio rápido |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE (OPCIONAL):
OBSERVACIONES |  | Capacitación por un experto.
2. FOTOGRAFÍAS
1 | FOTOGRAFÍA SUPERIOR |  |  |  | 2 | FOTOGRAFÍA FRONTAL
3 | FOTOGRAFÍA LATERAL |  |  |  | 4 | PERSPECTIVA
3. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO O MAQUINA
HIDRÁULICAS | AGUA FRÍA CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A | ELECTRICIDAD | VOLTAJE | 120 V/60 Hz
| AGUA CALIENTE CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | AMPERAJE | N/A
| AGUA DESTILADA | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | RED REGULADA | N/A
| DESAGUES | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CONEXIÓN UPS | N/A
GAS NATURAL | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A | PUNTOS DE RED | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | AIRE COMPRIMIDO | PRESIÓN PSI | N/A
VAPOR | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CAUDAL CFM | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | VIBRACIÓN | FRECUENCIA | N/A
VENTILACIÓN | NATURAL | N/A | MECÁNICA | N/A | SONIDO | DECIBELES | N/A
OTROS |  | N/A
OBSERVACIONES |  | N/A
4. CAPACITACIÓN
DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS PARA EL MANEJO DEL EQUIPO O MAQUINA.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA |  | NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR |  | TEMAS QUE INCLUYE LA CAPACITACIÓN |  |  | NÚMERO DE HORAS | LUGAR
Configurar/cambiar el reloj o el temporizador de la cocina según sus necesidades. HORA ACTUAL: Es importante ajustar la hora correcta para asegurar que el funcionamiento automático sea correcto. 1. Presionar Reloj. 2. Usar los botones numéricos para ingresar la hora actual. Por ejemplo, presionar 5, 0 y 0 en secuencia para las 5:00 en punto. 3. Presionar Inicio para confirmar la configuración. Entonces, el indicador de los dos puntos (:) parpadea varias veces. AHORRO DE ENERGÍA: Para reducir el consumo de energía cuando no utilice el horno, utilice la función de ahorro de energía del horno. BLOQUEO PARA NIÑOS: Para evitar accidentes, el bloqueo para niños desactiva todos los controles excepto el botón Eco. Mantener presionado Bloque para Niño por 3 segundos para activar, o volver a presionar por 3 segundos para desactivar el bloqueo en el panel de funciones. UTENSILIOS DE COCINA PARA MICROONDAS: Los utensilios utilizados en el modo Microondas deben permitir que las microondas los atraviesen y penetren en los alimentos. Los metales como el acero inoxidable, el aluminio y el cobre reflejan las microondas. Por consiguiente, no utilice utensilios de cocina hechos de materiales metálicos. Siempre es seguro utilizar utensilios de cocina marcados como aptos para microondas. Para obtener más información sobre los utensilios adecuados, consulte la siguiente guía y coloque un vaso de agua o algún alimento sobre el plato giratorio. |  | 5 |  | INSTALACIÓN. Elementos incluidos. Accesorios (aro de rodillo y plato giratorio) Lugar de instalación: Superficie plana y nivelada a unos 85 cm por encima del suelo. La superficie debe poder soportar el peso del horno. Dejar espacio para la ventilación, al menos 10 cm por la parte trasera y los laterales, y 20 cm por la parte superior. No instalar el horno en lugares calurosos ni húmedos como cerca de otros hornos microondas o de radiadores. Limpiar el interior y el burlete de la puerta con un paño húmedo antes de usar el horno por primera vez. MANTENIMIENTO. Limpieza: Limpiar el horno con regularidad para evitar que se acumulen impurezas en su interior. Prestar especial atención a la puerta, los burletes de la puerta, el plato giratorio y el anillo giratorio (solo en los modelos a los que se aplique). Si la puerta no se abre o cierra con suavidad, revise si se acumularon impurezas en los burletes de la puerta. Usar un paño suave y agua jabonosa para limpiar las superficies interiores y exteriores del horno. Enjuague y seque bien. Repuesto (reparación). Cuidados para periodos prolongados sin uso: Si no se va a utilizar el horno durante un período prolongado, desenchuflar el cable del de alimentación y colocar el horno en un lugar seco y sin polvo. El polvo y la humedad acumulados en el interior pueden afectar el desempeño del horno. |  |  | 4 horas | Ambiente de materiales y biotecnología
5. MANTENIMIENTO
DILIGENCIAR SOLO SI SOLICITA RECURSOS POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS O MAQUINARIA EXISTENTES QUE ESTÉN RELACIONADOS (MP: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MC: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MPD: MANTENIMIENTO PREDICTIVO)
FECHA DEL MANTENIMIENTO (DD- MM-AA) | NOMBRE DEL EQUIPO |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | RESPONSABLE |  | RELACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO CON EL PROYECTO |  | COSTO DEL MANTENIMIENTO
N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN
DESCRIBIR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FIN LA APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, RELACIONADO CON EL EQUIPO O MAQUINA
PROGRAMA DE FORMACIÓN IMPACTADO |  |  | COMPETENCIA TÉCNICA |  | RESULTADO DE APRENDIZAJE |  | ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
APLICACIONES Y DESARROLLO DE PROCESOS BIOTECNOLOGICOS |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | CLASIFICAR LAS DIFERENTES TÉCNICAS ASOCIADAS A LA BIOTECNOLOGÍA TRADICIONAL, MODERNA Y AGRÍCOLA SEGÚN LAS NECESIDADES EL PROCESO BIOLÓGICO. |  | OPERAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS DEL LABORATORIO.
GESTION DE BIOTECNOLOGIA |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | RECONOCER EL EMPLEO DEL EQUIPO DE ACUERDO CON LA MUESTRA A TRABAJAR. |  | IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y HACE UNA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS.
RECONOCIMIENTO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION A PARTIR DE METODOLOGIAS EXPERIENCIALES PARA ALCANZAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | APROPIAR CONCEPTOS ASOCIADOS A LAS CIENCIAS BÁSICAS, BIOTECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA, PROTOTIPADO, TECNOLOGÍAS VIRTUALES, DESARROLLO DE SOFTWARE Y NANOTECNOLOGÍA |  | IDENTIFICAR LOS TIPOS DE MUESTRA, CARACTERÍSTICAS, MÉTODOS DE PRESERVACIÓN, TAMAÑO DE MUESTRA, PUNTOS DE MUESTREO, MEDIOS DE CULTIVO, EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO.
DESARROLLO DE HABILIDADES EN CIENCIA E INNOVACION A PARTIR DE CONCEPTOS DE TECNOLOGIAS EMERGENTES |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | SELECCIONAR LAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS APROPIADAS FRENTE A UNA PROBLEMÁTICA UTILIZANDO CRITERIOS TÉCNICOS. |  | CLASIFICAR UN FENÓMENO QUÍMICO A PARTIR DE UNA REACCIÓN QUÍMICA.
a

## LAVAMANOS
Coordinación Grupo Sennova Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Anexo 2 - Ficha técnica para maquinaria, equipos y plan de implementación
RED DE CONOCIMIENTO |  | TECNOACADEMIA BOGOTA VIGENCIA 2025
NOMBRE AMBIENTE DE FORMACIÓN |  | TECNOACADEMIA
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO |  | LAVAMANOS PORTATIL |  |  | CANTIDAD | ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES |  | Lavamanos en 430 cal 22, poceda tipo socoda, bomba en acero inoxidable, manguera reforzada, abrazaderas y accesorios en acero, válvula de paso en teflón, 2 contenedores de 20 litros, incluye la grifería y desagüe. Incluye Griferia De Pedal: 1 Llave Ganso Sencilla 1 Sifón 1 Acoples 2 Mangueras 1 Válvula De Pedal 1 Par De Galones De Agua Limpia Y Sucia |  |  | 2 |  |  | DIMENSIONES (mm)
[8 empty] | a | 118.5
DIMENSIONES |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | b | 49.5
LARGO / PROFUND (mm) | ANCHO / FRENTE (mm) | ALTO (mm) | PESO (kg) | BANCO O MESÓN | PISO |  |  | c | 118.5
540 | 450 | 900 | No especifica |  | si |  |  | d | 49.5
ACCESORIOS |  | Griferia De Pedal: 1 Llave Ganso Sencilla 1 Sifón 1 Acoples 2 Mangueras 1 Válvula De Pedal 1 Par De Galones De Agua Limpia Y Sucia |  |  | GARANTÍAS |  | Garantía completa de 1 año.
MANUALES DE USO |  |  |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE (OPCIONAL):
OBSERVACIONES
2. FOTOGRAFÍAS
1 | FOTOGRAFÍA SUPERIOR |  |  |  | 2 | FOTOGRAFÍA FRONTAL
3 | FOTOGRAFÍA LATERAL |  |  |  | 4 | PERSPECTIVA
3. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO O MAQUINA
HIDRÁULICAS | AGUA FRÍA CONSUMO | Tanque de agua | DIÁMETRO | N/A | ELECTRICIDAD | VOLTAJE | N/A
| AGUA CALIENTE CONSUMO |  | DIÁMETRO | N/A |  | AMPERAJE | N/A
| AGUA DESTILADA |  | DIÁMETRO | N/A |  | RED REGULADA | N/A
| DESAGUES | Tanque de agua | DIÁMETRO | N/A |  | CONEXIÓN UPS | N/A
GAS NATURAL | PRESIÓN PSI |  | DIÁMETRO | N/A | PUNTOS DE RED | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | AIRE COMPRIMIDO | PRESIÓN PSI | N/A
| PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CAUDAL CFM | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | VIBRACIÓN | FRECUENCIA | N/A
VENTILACIÓN | NATURAL | N/A | MECÁNICA |  | SONIDO | DECIBELES | N/A
OTROS |  | N/A
OBSERVACIONES |  | N/A
4. CAPACITACIÓN
DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS PARA EL MANEJO DEL EQUIPO O MAQUINA.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA |  | NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR |  | TEMAS QUE INCLUYE LA CAPACITACIÓN |  |  | NÚMERO DE HORAS | LUGAR
SEGURIDAD: Sólo para utilizar en el interior de recintos. Antes de proceder a efectuar trabajos de limpieza y de mantenimiento, deben desconectarse de la fuente de alimentación. Para evitar quemaduras no limpiar la resistencia hasta que esté completamente fría. El cable de la resistencia no puede cambiarse. En caso de resultar dañado debe cambiar la resistencia completa. Dejar que el cable cuelgue antes de llegar al enchufe, para que, si el agua llegase a gotear por el cable, esta no llegue a alcanzar el enchufe. Este aparato no está pensado para las personas que tengan mermadas sus capacidades físicas, sensoriales o mentales, ni deben ser utilizados por personas que carezcan de la experiencia y/o conocimientos necesarios, salvo que estén supervisadas por un responsable de seguridad o recibieron las instrucciones necesarias para utilizar el equipo. MONTAJE: Antes de conectarlo verifi que que el equipo no sufre daño alguno. Elija el cable adecuado a la conexión de la toma de corriente que disponga (batería o conexión de encendedor). MANEJO: Conectar a la fuente de alimentación. Para el encendido y apagado accione el interruptor “on/off”. |  | 5 |  | - Instalación y Ubicación: Seleccionar un espacio adecuado que permita el acceso fácil y seguro al equipo. Verificación de la estabilidad del lavamanos para evitar accidentes. - Operación: Instrucciones sobre el uso del pedal para activar la válvula y controlar el flujo de agua. Manejo de los dispensadores de gel y papel, asegurando su reposición adecuada. -Mantenimiento: Procedimientos para la limpieza regular del equipo, evitando la acumulación de residuos. Revisión periódica de los tanques de agua limpia y residual, así como de los dispensadores. - Normativas de Higiene: Cumplimiento de las normativas locales e internacionales en cuanto a higiene y seguridad en el uso del lavamanos. |  |  | 4 horas | Ambiente de materiales y biotecnología
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN
DILIGENCIAR SOLO SI SOLICITA RECURSOS POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS O MAQUINARIA EXISTENTES QUE ESTÉN RELACIONADOS (MP: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MC: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MPD: MANTENIMIENTO PREDICTIVO)
FECHA DEL MANTENIMIENTO (DD- MM-AA) | NOMBRE DEL EQUIPO |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | RESPONSABLE |  | RELACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO CON EL PROYECTO |  | COSTO DEL MANTENIMIENTO
N/A | N/A |  |  | N/A |  | N/A |  | N/A
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN
DESCRIBIR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FIN LA APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, RELACIONADO CON EL EQUIPO O MAQUINA
PROGRAMA DE FORMACIÓN IMPACTADO |  |  | COMPETENCIA TÉCNICA |  | RESULTADO DE APRENDIZAJE |  | ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
APLICACIONES Y DESARROLLO DE PROCESOS BIOTECNOLOGICOS |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | CLASIFICAR LAS DIFERENTES TÉCNICAS ASOCIADAS A LA BIOTECNOLOGÍA TRADICIONAL, MODERNA Y AGRÍCOLA SEGÚN LAS NECESIDADES EL PROCESO BIOLÓGICO. |  | OPERAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS DEL LABORATORIO.
GESTION DE BIOTECNOLOGIA |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | RECONOCER EL EMPLEO DEL EQUIPO DE ACUERDO CON LA MUESTRA A TRABAJAR. |  | IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y HACE UNA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS.
RECONOCIMIENTO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION A PARTIR DE METODOLOGIAS EXPERIENCIALES PARA ALCANZAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | APROPIAR CONCEPTOS ASOCIADOS A LAS CIENCIAS BÁSICAS, BIOTECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA, PROTOTIPADO, TECNOLOGÍAS VIRTUALES, DESARROLLO DE SOFTWARE Y NANOTECNOLOGÍA |  | IDENTIFICAR LOS TIPOS DE MUESTRA, CARACTERÍSTICAS, MÉTODOS DE PRESERVACIÓN, TAMAÑO DE MUESTRA, PUNTOS DE MUESTREO, MEDIOS DE CULTIVO, EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO.
DESARROLLO DE HABILIDADES EN CIENCIA E INNOVACION A PARTIR DE CONCEPTOS DE TECNOLOGIAS EMERGENTES |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | SELECCIONAR LAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS APROPIADAS FRENTE A UNA PROBLEMÁTICA UTILIZANDO CRITERIOS TÉCNICOS. |  | CLASIFICAR UN FENÓMENO QUÍMICO A PARTIR DE UNA REACCIÓN QUÍMICA.
b
c
d
a

## HORNO DE SECADO
Coordinación Grupo Sennova Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Anexo 2 - Ficha técnica para maquinaria, equipos y plan de implementación
RED DE CONOCIMIENTO |  | TECNOACADEMIA BOGOTA VIGENCIA 2025
NOMBRE AMBIENTE DE FORMACIÓN |  | TECNOACADEMIA
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO |  | HORNO DE SECADO |  |  | CANTIDAD | ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES |  | Material de la cámara Aluminio Tipo de controladorTermostato bimetálico Capacidad (métrica) 48L Temperatura (métrica)Ambiente +5° a 210°C TipoConvección por gravedad MostrarCosa análoga ModeloConvección por gravedad Dimensiones (Pr. x An. x Al.) Interior11,5 x 16 x 16,2 pulgadas (29 x 41 x 41 cm) Dimensiones (L x An x Al)13,5 x 18,5 x 22,5 pulgadas (34 x 47 x 57 cm) Longitud (inglés) 13,5 pulgadas Longitud (métrica) 34cm Ancho (inglés)1 8,5 pulgadas Ancho (Inglés) Interior 16 pulgadas Ancho (métrico) 47cm Ancho (métrico) Interior 41cm Altura (inglés) 22,5 pulgadas Altura (Inglés) Interior 16,2 pulgadas Altura (métrica) 57cm Altura (métrica) Interior 41cm Profundidad (inglés) Interior 11,5 pulgadas Interior de profundidad (métrico) 29cm Peso de envío (inglés) 57 libras Peso de envío (métrico) 26 kg Requisitos eléctricos 120 V 60 Hz Voltaje 120 V Frecuencia 60 Hz Características principales -Doble pared interior con aislamiento a base de sílice de 2,5 cm (1 pulg) y exterior de acero - -laminado en frío con revestimiento de pintura en polvo. -La luz piloto indica visualmente el estado de funcionamiento de la estufa. Modelos de convección por gravedad -Secado suave con baja turbulencia: el aire se desplaza verticalmente a través de la cámara para calentar las muestras. -El termostato bimetálico de seguridad a alta temperatura predefinido garantiza protección contra sobrecalentamiento. Incluye: Un estante fijo y dos ajustables. Garantía : 1 año de garantía |  |  | 1 |  |  | DIMENSIONES (mm)
[8 empty] | a | 118.5
DIMENSIONES |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | b | 49.5
LARGO / PROFUND (mm) | ANCHO / FRENTE (mm) | ALTO (mm) | PESO (kg) | BANCO O MESÓN | PISO |  |  | c | 118.5
340 | 470 | 570 | 26 | si |  |  |  | d | 49.5
ACCESORIOS |  | Cable de poder |  |  | GARANTÍAS |  | Garantía completa de 1 año.
MANUALES DE USO |  | Manual de Horno por convecciòn PR305225G |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE (OPCIONAL):
OBSERVACIONES |  | Capacitación por un experto.
2. FOTOGRAFÍAS
1 | FOTOGRAFÍA SUPERIOR |  |  |  | 2 | FOTOGRAFÍA FRONTAL
3 | FOTOGRAFÍA LATERAL |  |  |  | 4 | PERSPECTIVA
3. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO O MAQUINA
HIDRÁULICAS | AGUA FRÍA CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A | ELECTRICIDAD | VOLTAJE | 120 V 60 Hz
| AGUA CALIENTE CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | AMPERAJE | 5A
| AGUA DESTILADA | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | RED REGULADA | N/A
| DESAGUES | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CONEXIÓN UPS | N/A
GAS NATURAL | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A | PUNTOS DE RED | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | AIRE COMPRIMIDO | PRESIÓN PSI | N/A
VAPOR | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CAUDAL CFM | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | VIBRACIÓN | FRECUENCIA | N/A
VENTILACIÓN | NATURAL | Ambiente +5° a 210°C | MECÁNICA | N/A | SONIDO | DECIBELES | N/A
OTROS |  | N/A
OBSERVACIONES |  | capacitaciòn por parte de un experto
4. CAPACITACIÓN
DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS PARA EL MANEJO DEL EQUIPO O MAQUINA.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA |  | NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR |  | TEMAS QUE INCLUYE LA CAPACITACIÓN |  |  | NÚMERO DE HORAS | LUGAR
Introducción y Teoría Básica Principio de funcionamiento de hornos de laboratorio. Tipos de hornos: convección natural, forzada, de vacío. Aplicaciones comunes del horno PR305225G. Partes y Controles del Horno Identificación de componentes: cámara interna, control de temperatura, temporizador, ventilación, sensores. Especificaciones técnicas del modelo PR305225G. Procedimientos Operativos Encendido y programación de parámetros. Configuración de temperatura y tiempo. Proceso de calentamiento, mantenimiento y enfriamiento. Carga y descarga de muestras de forma segura. Registro de condiciones de operación. Calibración y Verificación de Temperatura Importancia de la calibración periódica. Verificación de temperatura con termómetros patrón o dataloggers. Ajustes básicos de control si aplica. Medidas de Seguridad Recomendaciones de seguridad para manipulación de muestras calientes. Uso de guantes térmicos y pinzas. Control de atmósferas (si aplica). Protocolo ante fallas eléctricas o sobrecalentamiento. Limpieza y Mantenimiento Preventivo Procedimiento de limpieza de la cámara y rejillas. Revisión de cableado, ventiladores y componentes internos. Bitácora de mantenimiento. Normatividad Aplicable Normas de Buenas Prácticas de Laboratorio (GLP). ISO 17025 si aplica para ensayos térmicos. Manual de seguridad interna de laboratorio. Capacidad de identificar riesgos térmicos y eléctricos. Conocimiento en calibración de instrumentos térmicos. Material y Recursos Necesarios Manual de usuario del horno PR305225G. Termómetro patrón o datalogger para verificación. Guantes térmicos, pinzas y bandejas metálicas. Bitácora de operación y mantenimiento |  | 5 |  | Módulo 1: Principios Básicos de Funcionamiento de Hornos de Laboratorio Concepto de transferencia de calor. Tipos de hornos de laboratorio y sus aplicaciones. Principio de funcionamiento del horno PR305225G. Módulo 2: Especificaciones Técnicas y Partes del Horno PR305225G Descripción de componentes: cámara, bandejas, controles, sensor de temperatura, ventilación. Características técnicas del modelo: rango de temperatura, capacidad, tipo de control, potencia. Módulo 3: Procedimiento Operativo Seguro Inspección previa al encendido. Encendido y configuración inicial. Programación de temperatura y tiempo. Proceso de precalentamiento, carga de muestras y enfriamiento controlado. Protocolo de apagado seguro. Módulo 4: Técnicas de Uso en Diferentes Aplicaciones Secado de muestras. Curado de materiales. Esterilización térmica. Tratamientos térmicos específicos (si aplica). Módulo 5: Calibración y Verificación de Temperatura Importancia de la calibración. Métodos de verificación de temperatura interna. Uso de termómetro patrón o datalogger. Ajuste de control de temperatura (si aplica). Módulo 6: Medidas de Seguridad y Prevención de Riesgos Identificación de riesgos térmicos y eléctricos. Uso correcto de guantes térmicos, pinzas y protección personal. Control de ventilación y carga de muestras. Protocolo ante fallas de funcionamiento o sobrecalentamiento. Módulo 7: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Procedimientos de limpieza interna y externa. Revisión periódica de componentes eléctricos y mecánicos. Registro en bitácora de mantenimiento. Módulo 8: Normatividad y Buenas Prácticas Buenas Prácticas de Laboratorio (GLP) aplicables al uso de hornos. Normatividad ISO 9001 / ISO 17025 para laboratorios con control térmico. Requisitos de registro y trazabilidad de condiciones de operación |  |  | 4 horas | Ambiente de Ingenieria y Diseño
5. MANTENIMIENTO
DILIGENCIAR SOLO SI SOLICITA RECURSOS POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS O MAQUINARIA EXISTENTES QUE ESTÉN RELACIONADOS (MP: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MC: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MPD: MANTENIMIENTO PREDICTIVO)
FECHA DEL MANTENIMIENTO (DD- MM-AA) | NOMBRE DEL EQUIPO |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | RESPONSABLE |  | RELACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO CON EL PROYECTO |  | COSTO DEL MANTENIMIENTO
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN
DESCRIBIR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FIN LA APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, RELACIONADO CON EL EQUIPO O MAQUINA
PROGRAMA DE FORMACIÓN IMPACTADO |  |  | COMPETENCIA TÉCNICA |  | RESULTADO DE APRENDIZAJE |  | ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
APLICACIONES Y DESARROLLO DE PROCESOS BIOTECNOLOGICOS |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | CLASIFICAR LAS DIFERENTES TÉCNICAS ASOCIADAS A LA BIOTECNOLOGÍA TRADICIONAL, MODERNA Y AGRÍCOLA SEGÚN LAS NECESIDADES EL PROCESO BIOLÓGICO. |  | OPERAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS DEL LABORATORIO.
GESTION DE BIOTECNOLOGIA |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | RECONOCER EL EMPLEO DEL EQUIPO DE ACUERDO CON LA MUESTRA A TRABAJAR. |  | IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y HACE UNA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS.
RECONOCIMIENTO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION A PARTIR DE METODOLOGIAS EXPERIENCIALES PARA ALCANZAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | APROPIAR CONCEPTOS ASOCIADOS A LAS CIENCIAS BÁSICAS, BIOTECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA, PROTOTIPADO, TECNOLOGÍAS VIRTUALES, DESARROLLO DE SOFTWARE Y NANOTECNOLOGÍA |  | IDENTIFICAR LOS TIPOS DE MUESTRA, CARACTERÍSTICAS, MÉTODOS DE PRESERVACIÓN, TAMAÑO DE MUESTRA, PUNTOS DE MUESTREO, MEDIOS DE CULTIVO, EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO.
DESARROLLO DE HABILIDADES EN CIENCIA E INNOVACION A PARTIR DE CONCEPTOS DE TECNOLOGIAS EMERGENTES |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | SELECCIONAR LAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS APROPIADAS FRENTE A UNA PROBLEMÁTICA UTILIZANDO CRITERIOS TÉCNICOS. |  | CLASIFICAR UN FENÓMENO QUÍMICO A PARTIR DE UNA REACCIÓN QUÍMICA.
b
c
d
a

## MUFLA
Coordinación Grupo Sennova Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Anexo 2 - Ficha técnica para maquinaria, equipos y plan de implementación
RED DE CONOCIMIENTO |  | TECNOACADEMIA BOGOTA VIGENCIA 2025
NOMBRE AMBIENTE DE FORMACIÓN |  | TECNOACADEMIA
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO |  | MUFLA |  |  | CANTIDAD | ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES |  | Volumen de la Cámara: 2,1 Litros Rango Temperatura 100°C a 1100°C Control de Temperatura: Ajuste de control digital, display LED muestra temperatura real y deseada. Estabilidad (Uniformidad) de la cámara: a 1000°C ± 0.5°C Dimensiones de la Cámara. W x H x D (cm) 12.7 x 10.8 x 15.24 Dimensiones Exteriores W x H x L (cm) 25 x 37 x 40 Especificaciones Eléctricas 120V - 1450 Watts - 12 Amps Peso embarque (Kg) 12,7 Aislamiento de fibra cerámica que permite un rápido calentamiento y reduce el consumo de energía Suiche de seguridad en la puerta protege al operador la energía hacia los elementos de calentamiento al abrir la puerta. Set point de control digital, el display muestra la temperatura actual o el set point. La parte trasera de la cámara posee un puerto para monitorear la temperatura con aparatos de medición independientes. Incluye Termocupla y cable. Certificadas CSA, marcadas CE |  |  | 1 |  |  | DIMENSIONES (mm)
[8 empty] | a | 118.5
DIMENSIONES |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | b | 49.5
LARGO / PROFUND (mm) | ANCHO / FRENTE (mm) | ALTO (mm) | PESO (kg) | BANCO O MESÓN | PISO |  |  | c | 118.5
400 | 200 | 370 | 12,7 | si |  |  |  | d | 49.5
ACCESORIOS |  | CABLE DE ENERGÍA |  |  | GARANTÍAS |  | Garantía completa de 1 año.
MANUALES DE USO |  | Manual de usuario de la mufla THERMOLYNE THERMO SCIENTIFIC DE 2L HASTA 1100°C Fichas de prácticas. Guías de seguridad eléctrica y térmica. Equipo de protección personal |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE (OPCIONAL):
OBSERVACIONES |  | Capacitación por un experto.
2. FOTOGRAFÍAS
1 | FOTOGRAFÍA SUPERIOR |  |  |  | 2 | FOTOGRAFÍA FRONTAL
3 | FOTOGRAFÍA LATERAL |  |  |  | 4 | PERSPECTIVA
3. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO O MAQUINA
HIDRÁULICAS | AGUA FRÍA CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A | ELECTRICIDAD | VOLTAJE | 110 V a 220V
| AGUA CALIENTE CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | AMPERAJE | N/A
| AGUA DESTILADA | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | RED REGULADA | N/A
| DESAGUES | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CONEXIÓN UPS | N/A
GAS NATURAL | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A | PUNTOS DE RED | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | AIRE COMPRIMIDO | PRESIÓN PSI | N/A
VAPOR | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CAUDAL CFM | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | VIBRACIÓN | FRECUENCIA | N/A
VENTILACIÓN | NATURAL | N/A | MECÁNICA | N/A | SONIDO | DECIBELES | N/A
OTROS |  | Se recomienda uso de protector contra sobrevoltajes.
OBSERVACIONES |  | Capacitación por un experto
4. CAPACITACIÓN
DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS PARA EL MANEJO DEL EQUIPO O MAQUINA.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA |  | NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR |  | TEMAS QUE INCLUYE LA CAPACITACIÓN |  |  | NÚMERO DE HORAS | LUGAR
Introducción al Equipo ¿Qué es una mufla y para qué se utiliza? Tipos de muflas y aplicaciones comunes en laboratorio. Características técnicas del modelo Thermolyne Thermo Scientific. Descripción de Partes y Componentes Cámara de calentamiento y material refractario. Resistencias eléctricas. Controlador de temperatura digital. Temporizador y sistema de seguridad. Puerta y sellado térmico. Conexiones eléctricas. Condiciones de Instalación Requisitos eléctricos: tensión, tierra física y protección contra sobrecargas. Condiciones ambientales: ventilación, ubicación y superficies adecuadas. Precauciones para evitar riesgos térmicos y eléctricos. Operación Básica y Configuración Encendido y secuencia inicial. Ajuste de temperatura y tiempo. Fases de calentamiento, estabilización y enfriamiento. Procedimientos para cargar y descargar materiales calientes. Uso de guantes térmicos, careta y pinzas. Normas de Seguridad en el Uso de Muflas Principales riesgos: quemaduras, fallas eléctricas, exposición a gases o partículas. Recomendaciones de seguridad personal y ambiental. Manejo de emergencias térmicas o eléctricas. Manipulación y disposición de muestras calientes o residuos. Mantenimiento Preventivo Limpieza interna y externa adecuada. Verificación periódica de resistencias, termopares y controlador. Cuidados del refractario para evitar fisuras. Almacenamiento seguro cuando no esté en uso. Diagnóstico y Solución de Fallas Comunes Fallo de encendido o error de temperatura. Fluctuación térmica o sobrecalentamiento. Desgaste de resistencias o daño en el refractario. Procedimientos básicos para reportar y resolver averías. Práctica Supervisada Encendido y ajuste de la mufla. Configuración de un ciclo de calentamiento. Carga y descarga de muestras simuladas. Práctica de uso seguro de EPP y manejo de utensilios calientes. Procedimiento de apagado y enfriado controlado. |  | 5 |  | Introducción al equipo y aplicaciones Descripción de partes y componentes Condiciones de instalación y seguridad eléctrica y ambiental Operación básica: encendido, ajuste de temperatura y tiempo Normas de seguridad para manejo térmico y eléctrico Mantenimiento preventivo y cuidado del equipo Diagnóstico y solución de problemas comunes Práctica supervisada con el equipo y uso de EPP |  |  | 4 horas | Ambiente de materiales y biotecnología
5. MANTENIMIENTO
DILIGENCIAR SOLO SI SOLICITA RECURSOS POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS O MAQUINARIA EXISTENTES QUE ESTÉN RELACIONADOS (MP: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MC: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MPD: MANTENIMIENTO PREDICTIVO)
FECHA DEL MANTENIMIENTO (DD- MM-AA) | NOMBRE DEL EQUIPO |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | RESPONSABLE |  | RELACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO CON EL PROYECTO |  | COSTO DEL MANTENIMIENTO
N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN
DESCRIBIR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FIN LA APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, RELACIONADO CON EL EQUIPO O MAQUINA
PROGRAMA DE FORMACIÓN IMPACTADO |  |  | COMPETENCIA TÉCNICA |  | RESULTADO DE APRENDIZAJE |  | ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
APLICACIONES Y DESARROLLO DE PROCESOS BIOTECNOLOGICOS |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | CLASIFICAR LAS DIFERENTES TÉCNICAS ASOCIADAS A LA BIOTECNOLOGÍA TRADICIONAL, MODERNA Y AGRÍCOLA SEGÚN LAS NECESIDADES EL PROCESO BIOLÓGICO. |  | OPERAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS DEL LABORATORIO.
GESTION DE BIOTECNOLOGIA |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | RECONOCER EL EMPLEO DEL EQUIPO DE ACUERDO CON LA MUESTRA A TRABAJAR. |  | IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y HACE UNA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS.
RECONOCIMIENTO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION A PARTIR DE METODOLOGIAS EXPERIENCIALES PARA ALCANZAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | APROPIAR CONCEPTOS ASOCIADOS A LAS CIENCIAS BÁSICAS, BIOTECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA, PROTOTIPADO, TECNOLOGÍAS VIRTUALES, DESARROLLO DE SOFTWARE Y NANOTECNOLOGÍA |  | IDENTIFICAR LOS TIPOS DE MUESTRA, CARACTERÍSTICAS, MÉTODOS DE PRESERVACIÓN, TAMAÑO DE MUESTRA, PUNTOS DE MUESTREO, MEDIOS DE CULTIVO, EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO.
DESARROLLO DE HABILIDADES EN CIENCIA E INNOVACION A PARTIR DE CONCEPTOS DE TECNOLOGIAS EMERGENTES |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | SELECCIONAR LAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS APROPIADAS FRENTE A UNA PROBLEMÁTICA UTILIZANDO CRITERIOS TÉCNICOS. |  | CLASIFICAR UN FENÓMENO QUÍMICO A PARTIR DE UNA REACCIÓN QUÍMICA.
b
c
a

## BALANZA
Coordinación Grupo Sennova Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Anexo 2 - Ficha técnica para maquinaria, equipos y plan de implementación
RED DE CONOCIMIENTO |  | TECNOACADEMIA BOGOTA VIGENCIA 2025
NOMBRE AMBIENTE DE FORMACIÓN |  | TECNOACADEMIA
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO |  | BALANZA DE PRESICIÓN |  |  | CANTIDAD | ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES |  | Legibilidad: 0,0001 g Capacidad: 220 gramos Temperatura de trabajo: 15 ~ 25 # Fuente de alimentación: CA 220/110 V, 50/60 Hz Características de la balanza analítica: Sensor de fuerza electromagnética de alta precisión. Pantalla LCD. Base de aluminio. Carcasa de ABS/cubierta de parabrisas de vidrio extragrande. (Desmontable) Plato de pesaje de acero inoxidable. Tara/conteo. Conversión de unidades (ct/g). Función de indicación de sobrecarga y error. Con indicador de nivel/pie nivelador ajustable. Estándar con interfaz RS232, soporte para conectar con impresora y PC. Tamaño del plato: diametro 80 mm Tiempo de estabilidad #5 s Error de linealidad ±0,0003 g Tiempo de precalentamiento 30 min Temperatura de trabajo 15~25 # Fuente de alimentación CA 220/110 V, 50/60 Hz Impresora opcional Tamaño externo (An. × Pr. × Al.) 360 × 205 × 330 mm Peso neto 6,5 kg GARANTIA DE UN (1) AÑO POR DEFECTOS DE FABRICA |  |  | 3 |  |  | DIMENSIONES (mm)
[8 empty] | a | 118.5
DIMENSIONES |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | b | 49.5
LARGO / PROFUND (mm) | ANCHO / FRENTE (mm) | ALTO (mm) | PESO (kg) | BANCO O MESÓN | PISO |  |  | c | 118.5
360 | 205 | 330 | 6,5 | si |  |  |  | d | 49.5
ACCESORIOS |  | Pesos de calibración, bandejas de muestra, cepillos de limpieza y herramientas |  |  | GARANTÍAS |  | Garantía completa de 36 meses
MANUALES DE USO |  | Manual de operaciòn balanza analitica |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE (OPCIONAL):
OBSERVACIONES |  | Capacitación por un experto.
2. FOTOGRAFÍAS
1 | FOTOGRAFÍA SUPERIOR |  |  |  | 2 | FOTOGRAFÍA FRONTAL
3 | FOTOGRAFÍA LATERAL |  |  |  | 4 | PERSPECTIVA
3. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO O MAQUINA
HIDRÁULICAS | AGUA FRÍA CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A | ELECTRICIDAD | VOLTAJE | AC 220/110V, 50/60Hz
| AGUA CALIENTE CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | AMPERAJE | 5A
| AGUA DESTILADA | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | RED REGULADA | N/A
| DESAGUES | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CONEXIÓN UPS | N/A
GAS NATURAL | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A | PUNTOS DE RED | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | AIRE COMPRIMIDO | PRESIÓN PSI | N/A
VAPOR | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CAUDAL CFM | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  |  |  | VIBRACIÓN | FRECUENCIA | N/A
VENTILACIÓN | NATURAL |  | MECÁNICA |  | SONIDO | DECIBELES | N/A
OTROS |  | N/A
OBSERVACIONES |  | N/A
4. CAPACITACIÓN
DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS PARA EL MANEJO DEL EQUIPO O MAQUINA.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA |  | NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR |  | TEMAS QUE INCLUYE LA CAPACITACIÓN |  |  | NÚMERO DE HORAS | LUGAR
Introducción Teórica Principios de funcionamiento de una balanza analítica. Diferencias entre calibración interna y calibración externa. Importancia de la calibración periódica. Factores que afectan la precisión (vibraciones, corrientes de aire, temperatura, humedad, carga estática, etc.) Operación de la Balanza Encendido, autoverificación y estabilización. Procedimiento para la calibración externa (uso de pesas patrón certificadas). Realización de pesadas: Tara y uso correcto de recipientes. Pesada directa e indirecta. Uso de funciones adicionales (cuenta piezas, porcentaje, pesaje diferencial si la balanza lo permite). Mantenimiento y Cuidado Limpieza de la balanza. Condiciones de ubicación: superficie nivelada, ausencia de vibraciones, uso de vitrina de protección. Manipulación adecuada de pesas patrón. Normatividad Aplicable Normas ISO 9001 / ISO 17025 según proceda. Buenas prácticas de laboratorio (GLP). Registros de calibración y bitácoras. |  | 5 |  | Módulo 1: Principios Básicos de Pesaje Analítico Concepto de peso y masa. Unidades de medida en el sistema internacional. Diferencia entre balanza analítica, semi-micro y de precisión. Factores que afectan las mediciones: temperatura, humedad, vibraciones, corrientes de aire, estática. Módulo 2: Partes y Funcionamiento de la Balanza Analítica Identificación de las partes de la balanza. Principio de funcionamiento de una balanza electrónica. Características técnicas de la balanza SCITEK 220 g. Uso de la vitrina antiviento. Módulo 3: Procedimiento de Encendido, Autoverificación y Configuración Verificación previa de condiciones ambientales. Encendido y calentamiento inicial. Revisión del nivel de burbuja. Ajuste de parámetros de configuración (unidad de medida, modo de pesaje). Módulo 4: Calibración Externa de la Balanza Importancia de la calibración. Tipos de calibración: interna vs externa. Uso correcto de pesas patrón (clase E2 o F1). Procedimiento paso a paso para calibración externa. Registro en bitácora de calibración. Módulo 5: Técnicas de Pesaje Pesada directa. Pesada por diferencia. Pesada con tara. Pesada de sustancias volátiles o higroscópicas. Uso de funciones adicionales (según modelo: cuenta piezas, porcentaje, etc.) Módulo 6: Mantenimiento Preventivo y Correctivo Limpieza adecuada de la balanza. Protección contra sobrecarga. Verificación diaria y periódica. Reporte y seguimiento de fallas. Módulo 7: Normatividad y Buenas Prácticas Requisitos de las Normas ISO 9001 e ISO 17025 aplicables. Buenas Prácticas de Laboratorio (GLP) para pesaje. Registros obligatorios. Condiciones óptimas del área de pesaje. |  |  | 4 horas | Ambiente de Ingenieria y Diseño
5. MANTENIMIENTO
DILIGENCIAR SOLO SI SOLICITA RECURSOS POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS O MAQUINARIA EXISTENTES QUE ESTÉN RELACIONADOS (MP: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MC: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MPD: MANTENIMIENTO PREDICTIVO)
FECHA DEL MANTENIMIENTO (DD- MM-AA) | NOMBRE DEL EQUIPO |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | RESPONSABLE |  | RELACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO CON EL PROYECTO |  | COSTO DEL MANTENIMIENTO
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN
DESCRIBIR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FIN LA APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, RELACIONADO CON EL EQUIPO O MAQUINA
PROGRAMA DE FORMACIÓN IMPACTADO |  |  | COMPETENCIA TÉCNICA |  | RESULTADO DE APRENDIZAJE |  | ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
APLICACIONES Y DESARROLLO DE PROCESOS BIOTECNOLOGICOS |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | CLASIFICAR LAS DIFERENTES TÉCNICAS ASOCIADAS A LA BIOTECNOLOGÍA TRADICIONAL, MODERNA Y AGRÍCOLA SEGÚN LAS NECESIDADES EL PROCESO BIOLÓGICO. |  | OPERAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS DEL LABORATORIO.
GESTION DE BIOTECNOLOGIA |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | RECONOCER EL EMPLEO DEL EQUIPO DE ACUERDO CON LA MUESTRA A TRABAJAR. |  | IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y HACE UNA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS.
RECONOCIMIENTO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION A PARTIR DE METODOLOGIAS EXPERIENCIALES PARA ALCANZAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | APROPIAR CONCEPTOS ASOCIADOS A LAS CIENCIAS BÁSICAS, BIOTECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA, PROTOTIPADO, TECNOLOGÍAS VIRTUALES, DESARROLLO DE SOFTWARE Y NANOTECNOLOGÍA |  | IDENTIFICAR LOS TIPOS DE MUESTRA, CARACTERÍSTICAS, MÉTODOS DE PRESERVACIÓN, TAMAÑO DE MUESTRA, PUNTOS DE MUESTREO, MEDIOS DE CULTIVO, EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO.
DESARROLLO DE HABILIDADES EN CIENCIA E INNOVACION A PARTIR DE CONCEPTOS DE TECNOLOGIAS EMERGENTES |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | SELECCIONAR LAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS APROPIADAS FRENTE A UNA PROBLEMÁTICA UTILIZANDO CRITERIOS TÉCNICOS. |  | CLASIFICAR UN FENÓMENO QUÍMICO A PARTIR DE UNA REACCIÓN QUÍMICA.
a

## REFRIGERADOR
Coordinación Grupo Sennova Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Anexo 2 - Ficha técnica para maquinaria, equipos y plan de implementación
RED DE CONOCIMIENTO |  | TECNOACADEMIA BOGOTA VIGENCIA 2025
NOMBRE AMBIENTE DE FORMACIÓN |  | TECNOACADEMIA
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO |  | REFRIGERADOR |  |  | CANTIDAD | ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES |  | Ancho: 71 cm Alto: 172,6 cm Peso: 72,9 kg Tipo de consumo energético: A Clasificación energética: A Capacidad bruta: 404 litros Cantidad de puertas: 2 Panel de control: Digital Panel digital: Digital externo Dispenser de agua: No Iluminación: LED Fabricador de hielo: Sí Tipo de refrigeración: No Frost Material de las bandejas: Plástico Material general: Acero Fuente de alimentación: 110- 120 v |  |  | 1 |  |  | DIMENSIONES (mm)
[8 empty] | a | 118.5
DIMENSIONES |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | b | 49.5
LARGO / PROFUND (mm) | ANCHO / FRENTE (mm) | ALTO (mm) | PESO (kg) | BANCO O MESÓN | PISO |  |  | c | 118.5
75,3 | 71 | 172,6 | 61,4 |  | si |  |  | d | 49.5
ACCESORIOS |  |  |  |  | GARANTÍAS |  | - 10 años en el compresor. - 1 año en otros componentes.
MANUALES DE USO |  | Manual Nevera Haceb 404L |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE (OPCIONAL):
OBSERVACIONES |  | Capacitación por un experto.
2. FOTOGRAFÍAS
1 | FOTOGRAFÍA SUPERIOR |  |  |  | 2 | FOTOGRAFÍA FRONTAL
3 | FOTOGRAFÍA LATERAL |  |  |  | 4 | PERSPECTIVA
3. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO O MAQUINA
HIDRÁULICAS | AGUA FRÍA CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A | ELECTRICIDAD | VOLTAJE | 110V - 240V / 50-60Hz
| AGUA CALIENTE CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | AMPERAJE | 5A
| AGUA DESTILADA | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | RED REGULADA | N/A
| DESAGUES | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CONEXIÓN UPS | N/A
GAS NATURAL | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A | PUNTOS DE RED | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | AIRE COMPRIMIDO | PRESIÓN PSI | N/A
VAPOR | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CAUDAL CFM | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | VIBRACIÓN | FRECUENCIA | N/A
VENTILACIÓN | NATURAL | N/A | MECÁNICA | N/A | SONIDO | DECIBELES | N/A
OTROS |  | N/A
OBSERVACIONES |  | N/A
4. CAPACITACIÓN
DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS PARA EL MANEJO DEL EQUIPO O MAQUINA.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA |  | NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR |  | TEMAS QUE INCLUYE LA CAPACITACIÓN |  |  | NÚMERO DE HORAS | LUGAR
Módulo 1: Instalación y Puesta en Marcha Selección del lugar adecuado para su ubicación: ventilación trasera y lateral, nivelación del piso. Conexión eléctrica segura: voltaje adecuado (110 V), enchufe exclusivo, evitar extensiones. Desempaque, inspección inicial y retiro de protecciones internas. Espera obligatoria antes de encender (4-6 horas después del traslado). Verificación de funciones básicas (encendido, luz interior, panel de control). Módulo 2: Operación y Uso Diario Uso correcto del panel digital táctil: Configuración de temperatura del refrigerador y congelador. Activación de funciones: “Vacaciones”, “Enfriamiento rápido”, “Modo mercado”, entre otras. Distribución de alimentos en zonas térmicas (sistema Himalaya). Recomendaciones para optimizar la eficiencia energética. Buenas prácticas para abrir y cerrar la puerta, evitar obstrucción de sensores. Módulo 3: Limpieza y Mantenimiento Preventivo Limpieza interna con productos neutros (nunca abrasivos). Limpieza del serpentín posterior y ventilaciones para evitar sobrecalentamiento. Verificación de sellos de puerta y nivelación. Frecuencia recomendada de limpieza general (1 vez al mes). Procedimiento para desconexión segura antes de limpieza profunda. Módulo 4: Solución de Problemas Básicos Diagnóstico de alertas comunes en el panel (fluctuación de temperatura, puerta abierta, etc.). Qué hacer en caso de: ausencia de frío, fugas de agua, ruidos anómalos, descongelamiento no deseado. Revisión básica de estado de conectores y enchufes. Módulo 5: Sostenibilidad y Uso Eficiente de la Energía Características ecológicas de la nevera: uso de gases refrigerantes amigables, materiales reciclables. Prácticas para reducir el consumo energético: No introducir alimentos calientes. Cierre rápido de puertas. Ubicación lejos de fuentes de calor. Uso racional del espacio interno para mejorar circulación de aire frío. |  | 5 |  | Instalación: Ubicar el equipo en un lugar ventilado y nivelado. Dejar un espacio adecuado alrededor para una correcta circulación del aire. Operación: Utilizar las funciones inteligentes según las necesidades: mercado, vacaciones y enfriamiento rápido. Ajustar la temperatura del congelador y refrigerador según las recomendaciones del fabricante. Mantenimiento: Limpiar regularmente el interior con un paño suave y detergente neutro. Evitar el uso de productos abrasivos que puedan dañar las superficies. Revisar y limpiar las bandejas de drenaje y el área del dispensador de agua. Seguridad: No bloquear las salidas de aire. Desconectar el equipo antes de realizar cualquier mantenimiento o limpieza. |  |  | 4 horas | Ambiente de materiales y biotecnología
5. MANTENIMIENTO
DILIGENCIAR SOLO SI SOLICITA RECURSOS POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS O MAQUINARIA EXISTENTES QUE ESTÉN RELACIONADOS (MP: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MC: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MPD: MANTENIMIENTO PREDICTIVO)
FECHA DEL MANTENIMIENTO (DD- MM-AA) | NOMBRE DEL EQUIPO |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | RESPONSABLE |  | RELACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO CON EL PROYECTO |  | COSTO DEL MANTENIMIENTO
N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN
DESCRIBIR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FIN LA APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, RELACIONADO CON EL EQUIPO O MAQUINA
PROGRAMA DE FORMACIÓN IMPACTADO |  |  | COMPETENCIA TÉCNICA |  | RESULTADO DE APRENDIZAJE |  | ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
APLICACIONES Y DESARROLLO DE PROCESOS BIOTECNOLOGICOS |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | CLASIFICAR LAS DIFERENTES TÉCNICAS ASOCIADAS A LA BIOTECNOLOGÍA TRADICIONAL, MODERNA Y AGRÍCOLA SEGÚN LAS NECESIDADES EL PROCESO BIOLÓGICO. |  | OPERAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS DEL LABORATORIO.
GESTION DE BIOTECNOLOGIA |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | RECONOCER EL EMPLEO DEL EQUIPO DE ACUERDO CON LA MUESTRA A TRABAJAR. |  | IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y HACE UNA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS.
RECONOCIMIENTO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION A PARTIR DE METODOLOGIAS EXPERIENCIALES PARA ALCANZAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | APROPIAR CONCEPTOS ASOCIADOS A LAS CIENCIAS BÁSICAS, BIOTECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA, PROTOTIPADO, TECNOLOGÍAS VIRTUALES, DESARROLLO DE SOFTWARE Y NANOTECNOLOGÍA |  | IDENTIFICAR LOS TIPOS DE MUESTRA, CARACTERÍSTICAS, MÉTODOS DE PRESERVACIÓN, TAMAÑO DE MUESTRA, PUNTOS DE MUESTREO, MEDIOS DE CULTIVO, EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO.
DESARROLLO DE HABILIDADES EN CIENCIA E INNOVACION A PARTIR DE CONCEPTOS DE TECNOLOGIAS EMERGENTES |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | SELECCIONAR LAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS APROPIADAS FRENTE A UNA PROBLEMÁTICA UTILIZANDO CRITERIOS TÉCNICOS. |  | CLASIFICAR UN FENÓMENO QUÍMICO A PARTIR DE UNA REACCIÓN QUÍMICA.
c
a

## BAÑO DE MARIA
Coordinación Grupo Sennova Sistema de Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación Anexo 2 - Ficha técnica para maquinaria, equipos y plan de implementación
RED DE CONOCIMIENTO |  | TECNOACADEMIA BOGOTA VIGENCIA 2025
NOMBRE AMBIENTE DE FORMACIÓN |  | TECNOACADEMIA
1. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO
NOMBRE DEL EQUIPO |  | BAÑO DE MARIA |  |  | CANTIDAD | ZONA DE TRABAJO EQUIPO
OBSERVACIONES |  | Capacidad: 2 litros Rango de temperatura: Ambiente a 90 °C Estabilidad / Uniformidad de temperatura a 37 °C: ±0.1°C / ±0.2°C Control microprocesado con display gráfico de íconos Alarmas audibles Cuatro temperaturas preajustadas Proteccion de bajo fluido Incluye cubierta de policarbonato claro, Area de trabajo (PrxAnxAl): 138 x 155 x 150 mm Dimensiones (PrxAnxAl): 230 x 199 x 233 mm Voltaje: 115 a 230 V Potencia del calentador: 200W |  |  | 1 |  |  | DIMENSIONES (mm)
[8 empty] | a | 118.5
DIMENSIONES |  |  |  | UBICACIÓN |  |  |  | b | 49.5
LARGO / PROFUND (mm) | ANCHO / FRENTE (mm) | ALTO (mm) | PESO (kg) | BANCO O MESÓN | PISO |  |  | c | 118.5
246 | 355 | 232 | 4,5 | si |  |  |  | d | 49.5
ACCESORIOS |  | 1x kit de herramientas y accesorios, 1x cable de poder. 1x Canasta de lavado |  |  | GARANTÍAS |  | Garantía completa de 1 año.
MANUALES DE USO |  | 1x guía de inicio rápido |  |  | ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE SOFTWARE (OPCIONAL):
OBSERVACIONES |  | Capacitación por un experto.
2. FOTOGRAFÍAS
1 | FOTOGRAFÍA SUPERIOR |  |  |  | 2 | FOTOGRAFÍA FRONTAL
3 | FOTOGRAFÍA LATERAL |  |  |  | 4 | PERSPECTIVA
3. REQUERIMIENTOS DEL EQUIPO O MAQUINA
HIDRÁULICAS | AGUA FRÍA CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A | ELECTRICIDAD | VOLTAJE | 100–115 V / 200–230 V, 50/60 Hz
| AGUA CALIENTE CONSUMO | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | AMPERAJE | 5A
| AGUA DESTILADA | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | RED REGULADA | N/A
| DESAGUES | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CONEXIÓN UPS | N/A
GAS NATURAL | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A | PUNTOS DE RED | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | AIRE COMPRIMIDO | PRESIÓN PSI | N/A
VAPOR | PRESIÓN PSI | N/A | DIÁMETRO | N/A |  | CAUDAL CFM | N/A
| CONSUMO BTU/HORA |  | N/A |  | VIBRACIÓN | FRECUENCIA | N/A
VENTILACIÓN | NATURAL | N/A | MECÁNICA |  | SONIDO | DECIBELES | N/A
OTROS |  | N/A
OBSERVACIONES |  | N/A
4. CAPACITACIÓN
DESCRIBIR EL DETALLE DE LAS CAPACITACIONES REQUERIDAS PARA EL MANEJO DEL EQUIPO O MAQUINA.
CARACTERÍSTICAS DE LA CAPACITACIÓN REQUERIDA |  | NÚMERO DE PERSONAS A CAPACITAR |  | TEMAS QUE INCLUYE LA CAPACITACIÓN |  |  | NÚMERO DE HORAS | LUGAR
Introducción al equipo: Descripción de partes y componentes. Principios básicos de funcionamiento. Operación: Encendido y apagado. Configuración de temperatura. Uso de controles digitales y lectura de pantalla. Manejo seguro: Precauciones para evitar quemaduras y accidentes. Uso correcto de tapa y otros accesorios. Mantenimiento básico: Limpieza y desinfección. Revisión periódica para detectar fallas. |  | 5 |  | - Operación Básica: Encendido y apagado del equipo. Ajuste y monitoreo de la temperatura. Uso de los preajustes de temperatura. Interpretación de la pantalla LCD. - Seguridad y Mantenimiento: Identificación y respuesta ante alarmas. Manejo adecuado de líquidos y protección contra sobrecalentamiento. Limpieza y mantenimiento preventivo del equipo. - Protocolos de Uso: Procedimientos estándar de operación (SOP) para aplicaciones específicas. Manejo de accesorios y utensilios compatibles. Protocolos de seguridad en caso de fallos o emergencias. |  |  | 4 horas | Ambiente de materiales y biotecnología
5. MANTENIMIENTO
DILIGENCIAR SOLO SI SOLICITA RECURSOS POR EL RUBRO DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS O MAQUINARIA EXISTENTES QUE ESTÉN RELACIONADOS (MP: MANTENIMIENTO PREVENTIVO, MC: MANTENIMIENTO CORRECTIVO, MPD: MANTENIMIENTO PREDICTIVO)
FECHA DEL MANTENIMIENTO (DD- MM-AA) | NOMBRE DEL EQUIPO |  | TIPO DE MANTENIMIENTO | RESPONSABLE |  | RELACIÓN DE LA MAQUINA O EQUIPO CON EL PROYECTO |  | COSTO DEL MANTENIMIENTO
N/A | N/A |  | N/A | N/A |  | N/A |  | N/A
6. PLAN DE IMPLEMENTACIÓN EN LA FORMACIÓN
DESCRIBIR EL PLAN DE IMPLEMENTACIÓN POR MEDIO DE ACTIVIDADES QUE TENGAN COMO FIN LA APROPIACIÓN DE LOS RESULTADOS DE APRENDIZAJE, RELACIONADO CON EL EQUIPO O MAQUINA
PROGRAMA DE FORMACIÓN IMPACTADO |  |  | COMPETENCIA TÉCNICA |  | RESULTADO DE APRENDIZAJE |  | ACTIVIDAD PARA LA IMPLEMENTACIÓN RELACIONADA CON EL RESULTADO DE APRENDIZAJE
APLICACIONES Y DESARROLLO DE PROCESOS BIOTECNOLOGICOS |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | CLASIFICAR LAS DIFERENTES TÉCNICAS ASOCIADAS A LA BIOTECNOLOGÍA TRADICIONAL, MODERNA Y AGRÍCOLA SEGÚN LAS NECESIDADES EL PROCESO BIOLÓGICO. |  | OPERAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE ACUERDO A LOS PROTOCOLOS DEL LABORATORIO.
GESTION DE BIOTECNOLOGIA |  |  | VALORAR MUESTRAS SEGÚN TÉCNICAS DE ANÁLISIS QUÍMICO |  | RECONOCER EL EMPLEO DEL EQUIPO DE ACUERDO CON LA MUESTRA A TRABAJAR. |  | IMPLEMENTAR LOS EQUIPOS Y MATERIALES DE LABORATORIO DE ACUERDO CON LAS NORMAS DE SEGURIDAD Y HACE UNA ADECUADA DISPOSICIÓN DE LOS RECURSOS.
RECONOCIMIENTO DE LA CIENCIA, LA TECNOLOGIA Y LA INNOVACION A PARTIR DE METODOLOGIAS EXPERIENCIALES PARA ALCANZAR APRENDIZAJES SIGNIFICATIVOS. |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | APROPIAR CONCEPTOS ASOCIADOS A LAS CIENCIAS BÁSICAS, BIOTECNOLOGÍA, ELECTRÓNICA, PROTOTIPADO, TECNOLOGÍAS VIRTUALES, DESARROLLO DE SOFTWARE Y NANOTECNOLOGÍA |  | IDENTIFICAR LOS TIPOS DE MUESTRA, CARACTERÍSTICAS, MÉTODOS DE PRESERVACIÓN, TAMAÑO DE MUESTRA, PUNTOS DE MUESTREO, MEDIOS DE CULTIVO, EQUIPOS, INSTRUMENTOS Y MATERIALES PARA EL TRABAJO.
DESARROLLO DE HABILIDADES EN CIENCIA E INNOVACION A PARTIR DE CONCEPTOS DE TECNOLOGIAS EMERGENTES |  |  | ORIENTAR FORMACIÓN PRESENCIAL DE ACUERDO CON PROCEDIMIENTOS TÉCNICOS Y NORMATIVOS |  | SELECCIONAR LAS ALTERNATIVAS TECNOLÓGICAS APROPIADAS FRENTE A UNA PROBLEMÁTICA UTILIZANDO CRITERIOS TÉCNICOS. |  | CLASIFICAR UN FENÓMENO QUÍMICO A PARTIR DE UNA REACCIÓN QUÍMICA.
b
c
d
a

## Hoja1 (hidden)
L1
MP
MC
MPD